内江市第一人民医院
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第一部分  比选邀请

内江市第一人民医院根据省卫生健康委《关于全面落实“四集中”原则切实做好新型冠状病毒感染肺炎患者集中救治工作的通知》、四川省财政厅《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》（川财采〔2020〕15 号）、《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23 号）拟对内江市第一人民医院关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情紧急采购一批医疗设备组织比选活动，通过内江市第一人民医院官网(www.njyy.com.cn)上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商不少于3家参与本项目的比选。

一、项目情况

1.1具体要求详见比选第四部分。

二、项目预算

2.1预算金额：1,545,000.00元，第一包预算为225,000.00元（其中插件式监护仪的预算为120,000.00元；床旁监护仪的预算为105,000.00元）；第二包预算为1,000,000.00元（其中无创呼吸机的预算为400,000.00元，有创呼吸机的预算为600,000.00元）；第三包呼吸回路消毒系统预算为160,000.00元。

各包相同：超过任意一个产品对应的预算金额的报价为无效报价。

三、供应商参加比选应当具备的资格条件（各包相同，各包有具体要求的按各包要求为准）
（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求（仅限具体包件有医疗器械的适用）；

（七）所响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求（仅限具体包件有医疗器械的适用）；

（八）本项目不接受联合体比选。

四、报名方式

供应商需于2020年2月24日前将报名信息发送至邮箱，内容包括公司名称、所投项目名称、联系人、联系电话。
五、递交响应文件时间

符合条件且愿意参加投标的单位于2020年2月25日开标时到开标地点递交响应文件。

响应文件必须在上述时间前送达比选指定地点。逾期送达或不符合比选文件相关规定的响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的响应文件。

六、开标时间及地点：2020年2月25日上午9:00（北京时间，如遇变更另行通知），内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室。
七、联系人及联系电话

采购人：内江市第一人民医院

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 

邮编：641001

邮箱：njyyjss@163.com
联系人：赖先生
联系电话：15884846818

内江市第一人民医院

2020年2月21日
第二部分  供应商须知

一、适用范围

本比选文件的最终解释权由比选单位享有。

二、定义

1.1比选：系指比选单位事先公布条件和要求，特定数量的法人或者其他经济组织参加项目竞争，比选单位通过比较、选择和确定中选供应商的行为。

1.2比选单位：是提出比选项目、确定参与比选的法人或者其他组织。本次比选单位是内江市第一人民医院。

1.3比选方案：由比选单位按照有关规定，对供应商参加该项目比选提出的条件和要求，包括比选的具体项目、对供应商的条件和资质要求、评审方式、报价要求等内容。

1.4供应商：是响应比选要求、参加比选竞争的法人或者其他组织。

1.5响应文件：是指供应商按照比选方案提交的申请参加比选的文件。

1.6确定中选供应商：是指比选小组按照规定的程序和要求，对供应商进行评选，以最终确定中选供应商。

三、供应商的条件

3.1符合“比选邀请”第三条规定的条件；

3.2按照比选文件“比选邀请”中第四条规定获取了比选文件；

四、比选采购费用

4.1 无论比选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加比选活动有关的全部费用。

五、响应文件

5.1响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与内江市第一人民医院就有关比选活动的所有来往书面文件均须使用中文。

5.2 本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天，供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5.3联合体

本项目不接受联合体参与比选。

5.4 响应文件的组成（各包相同）：响应文件分为资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件三部分。

5.4.1 资格性响应文件部分提供的资格证明材料（各包相同，各包有具体要求的按各包要求为准）：

1.1本项目规定的条件的相关证明材料：

（1）比选申请书

（2）①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件；

（3）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式5）；

（4）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件(格式10）；

（5）响应函原件（格式3）；

（6）承诺函原件（格式4）；

（7）供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函）；

（8）供应商具有良好的商业信誉（格式11）；

（9）供应商参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规（格式12）
1.2 法定代表人/单位负责人身份证复印件。

1.3 法定代表人/单位负责人授权委托书（格式6）原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人/单位负责人时提供）。

1.4 供应商的医疗器械经营许可证复印件。（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发【2017】41号政策要求“多证合一”的营业执照除外，仅限具体包件有医疗器械的适用）。

1.5 所响应产品的备案凭证。（仅适用于一类医疗器械，仅限具体包件有医疗器械的适用）

1.6 所响应产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械，仅限具体包件有医疗器械的适用）

1.7 所响应品制造厂商的医疗器械生产许可证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械 ，仅限具体包件有医疗器械的适用）
注：1、提供的证明材料是资格性审查的主要依据，响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效，未通过审查者做无效响应文件处理。

2、要求提供的证件都应在有效期内，所有原件、复印件都须供应商单位加盖公章（鲜章）。

5.4.2 技术服务性响应文件部分，包括但不限于以下内容（各包相同）：

5.4.2.1服务应答：供应商须针对采购项目的服务要求做出的实质性响应和满足，主要内容应包括：

 （1）技术应答表（格式8）；

 （2）商务偏离表（格式9）；

 （3）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料；

 （4）对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料。
  注：供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括比选项目本身所包含的事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避响应文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格）。

5.4.3 报价部分，包括以下内容：

供应商按照比选文件要求填写报价一览表（格式7）。本次比选报价要求：

5.4.3.1供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

5.4.3.2供应商最终报价只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

5.5响应文件编制、签署

5.5.1资格性响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）；技术服务性响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份），响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，报价响应文件（其中报价一览表1份），注明项目名称、供应商名称、项目包号（详见第三部分格式1和格式2），响应文件不齐全者将做无效响应文件处理。

5.5.2供应商应在仔细阅读比选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第三部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

5.5.3若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。用于采购唱标单独提交的“报价一览表”应为原件。

5.5.4响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

5.5.5响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，逐页加盖供应商单位鲜章,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效。

5.5.6响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便比选小组查阅。

6、响应文件的密封和标注

6.1 供应商应将其资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，报价前不得启封；若不满足以上要求，采购人将有可能拒收其响应文件。

6.2 在密封袋封面上注明项目名称、供应商名称、项目包号及“资格响应文件”“技术服务性响应文件”“报价响应文件”字样（详见第三部分格式1和格式2）。

6.3 每一密封件上应注明“于   年  月  日  时之前不准启封”字样； 

6.4 如果未按前款规定密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。   

七、响应文件的递交 

7.1供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。

7.2超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

8、评审

8.1 本项目评审方法为：综合评分法。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2采购人根据项目情况自行组建单数组成的比选小组，并对各供应商的响应文件进行评审。

8.3根据评审结果并经内江市第一人民医院书面确认得出本项目的中选供应商。

8.4内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释。

9、评定程序

9.1 接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范）。对于下列情况之一的，将拒绝接收供应商递交的响应文件：

 超过截止时间递交的响应文件。

9.2 现场开启开标一览表。

9.3 响应文件资格性审查

比选小组依据比选文件的规定，审查供应商是否具备比选资格。

9.4 评选委员会依据比选文件规定的评审方法，对供应商进行审查。

9.5 推荐成交候选供应商

9.5.1 中选候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；得分且响应报价相同的并列，响应文件满足比选文件且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中选候选供应商；报价相同且满足比选文件且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

9.5.2 评审情况公告：评审结果将在内江市第一人民医院官网(www.njyy.com.cn)上以公告。 

9.6采购人将向中选供应商发出《中选通知书》。

9.7如果排名第一位的中选供应商因故放弃中选或被取消中选资格，则依次按比选评分结果顺序替补，以此类推。

9.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正

9.8.1在评审过程中，供应商响应文件实质性符合比选文件要求的前提下，比选小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由比选小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

9.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

9.8.3比选小组要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出比选采购文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

 9.8.4 本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：比选小组当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。
9.9 评审标准：综合评分表

第一包：综合评分表

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价30%（共同评分因素）
	30分
	以本次最低响应报价为基准价，响应报价得分=(基准价／响应报价)×30分
	

	2
	参数要求52%

（技术类评分因素）
	52分
	所响应产品完全满足比选文件第四部分第一包“一、参数要求”的得52分；与比选文件第四部分第一包“一、参数要求”中带“★”项的参数每有一项负偏离的扣2分，与比选文件第四部分第一包“一、参数要求”中未带“★”项的参数每有一项负偏离的扣1分，直至该项分值扣完为止。

注：每有一项是指：

(无子项的条款按该项扣分：如“1”、“2”；
(有子项的条款按子项扣分，如“1”中的“1.1”、“1.2”。


	1、比选文件第四部分第一包“一、参数要求”有具体要求提供证明材料的，供应商需在响应文件中提供，不提供或提供的证明材料不满足要求的视为负偏离。

2、比选文件第四部分第一包“一、参数要求”未具体要求提供证明材料的，供应商仅需在响应文件中进行响应，不响应或不满足视为负偏离。

	3
	商务要求3%（技术类评分因素）
	3分
	完全满足比选文件第四部分第一包“二、商务要求”的得3分，与比选文件第四部分第一包“二、商务要求”中的非实质性要求每有一项负偏离的扣1分，直至该项分值扣完为止。

注：一、比选文件第四部分第一包“二、商务要求”中的第3.4项和第4.1项不属于该项评分标准范围。

二、每有一项是指：

(无子项的条款按该项扣分：如“1”、“2”；
(有子项的条款按子项扣分，如“1”中的“1.1”、“1.2”。
	供应商仅需在响应文件中对比选文件第四部分第一包“二、商务要求”进行响应，不响应或不满足视为负偏离。

	4
	售后服务和培训方案以及质量保障措施13%（技术类评分因素）
	13分
	供应商提供了本项目的售后服务、培训方案、质量保障措施的得3分，每少提供1项扣1分，直至此项分值扣完为止。售后服务详尽的加2分，培训方案具体的加 2分，培训方案合理的加2分，质量保障措施详尽的加2分，质量保障措施可行的加2分，最多加10分。该项满分13分。
	

	5
	响应文件的规范性2%（共同评分因素）
	2分
	响应文件制作规范，有目录、页码，响应资料按评分表中的项目次序归类装订，没有偏差情形的得2分；每有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。
	


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

第二包：综合评分表

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价30%（共同评分因素）
	30分
	以本次最低响应报价为基准价，响应报价得分=(基准价／响应报价)×30分
	

	2
	参数要求50%
（技术类评分因素）
	50分
	所响应产品完全满足比选文件第四部分第二包“一、参数要求”的得50分；与比选文件第四部分第二包“一、参数要求”中带“★”项的参数每有一项负偏离的扣5分，与比选文件第四部分第二包“一、参数要求”中未带“★”项的参数每有一项负偏离的扣3分，直至该项分值扣完为止。

注：每有一项是指：以最末级为一项进行扣分。


	供应商仅需在响应文件中对比选文件第四部分第二包“一、参数要求”中的参数提供彩页或技术参数表或产品说明书或检测报告或官网截图等有效证明材料予以佐证，不提供或提供的证明材料不满足要求的视为负偏离。

	3
	商务要求4%（技术类评分因素）
	4分
	完全满足比选文件第四部分第二包“二、商务要求”的得4分，与比选文件第四部分第二包“二、商务要求”中的非实质性要求每有一项负偏离的扣1分，直至该项分值扣完为止。

注：一、比选文件第四部分第二包“二、商务要求”中的第3.4项和第4.1项不属于该项评分标准范围。

二、每有一项是指：

(无子项的条款按该项扣分：如“1”、“2”；
(有子项的条款按子项扣分，如“1”中的“1.1”、“1.2”。
	供应商仅需在响应文件中对比选文件第四部分第二包“二、商务要求”进行响应，不响应或不满足视为负偏离。

	4
	售后服务、培训方案、质量保障措施、供货方案15%（技术类评分因素）
	15分
	供应商提供了本项目的售后服务、培训方案、质量保障措施、供货方案的得4分，每少提供1项扣1分，直至此项分值扣完为止。售后服务详尽的加2分，培训方案具体的加 2分，培训方案合理的加2分，质量保障措施健全的加1分，质量保障措施可行的加2分，供货方案具体的加1分，供货方案合理的加1分，最多加11分。该项满分15分。
	

	5
	响应文件的规范性1%（共同评分因素）
	1分
	响应文件制作规范，有目录、页码，响应资料按评分表中的项目次序归类装订，没有偏差情形的得1分；每有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

第三包：综合评分表

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价30%（共同评分因素）
	30分
	以本次最低响应报价为基准价，响应报价得分=(基准价／响应报价)×30分
	

	2
	参数要求45%
（技术类评分因素）
	45分
	所响应产品完全满足比选文件第四部分第三包“一、参数要求”的得45分；与比选文件第四部分第三包“一、参数要求”中的参数每有一项负偏离的扣5分，直至该项分值扣完为止。

注：每有一项是指：

按最末级为一项进行扣分。


	1、比选文件第四部分第三包“一、参数要求”有具体要求提供证明材料的，供应商需在响应文件中提供，不提供或提供的证明材料不满足要求的视为负偏离。

2、比选文件第四部分第三包“一、参数要求”未具体要求提供证明材料的，供应商仅需在响应文件中提供彩页或技术参数表或产品说明书或检测报告或官网截图等有效证明材料予以佐证，不提供或提供的证明材料不满足要求的视为负偏离。

	3
	商务要求4%（技术类评分因素）
	4分
	完全满足比选文件第四部分第三包“二、商务要求”的得4分，与比选文件第四部分第三包“二、商务要求”中的非实质性要求每有一项负偏离的扣1分，直至该项分值扣完为止。

注：一、比选文件第四部分第三包“二、商务要求”中的第3.4项和第4.1项不属于该项评分标准范围。

二、每有一项是指：

(无子项的条款按该项扣分：如“1”、“2”；
(有子项的条款按子项扣分，如“1”中的“1.1”、“1.2”。
	供应商仅需在响应文件中对比选文件第四部分第三包“二、商务要求”进行响应，不响应或不满足视为负偏离。

	4
	售后服务、培训方案、质量保障措施、供货方案20%（技术类评分因素）
	20分
	供应商提供了本项目的售后服务、培训方案、质量保障措施、供货方案的得4分，每少提供1项扣1分，直至此项分值扣完为止。售后服务详尽的加2分，售后服务科学的加2分，培训方案具体的加 2分，培训方案合理的加2分，质量保障措施健全的加2分，质量保障措施可行的加2分，供货方案具体的加2分，供货方案合理的加2分，最多加16分。该项满分20分。
	

	5
	响应文件的规范性1%（共同评分因素）
	1分
	响应文件制作规范，有目录、页码，响应资料按评分表中的项目次序归类装订，没有偏差情形的得1分；每有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
十、合同

10.1采购人将向中选供应商发出《中选通知书》。中选供应商应在收到《中选通知书》后，应当在中选通知书发出三十日内与比选单位签订采购合同。由于中选人的原因逾期未与比选单位签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

10.2本项目不允许转包和分包。

第三部分  比选格式文件

响应文件封面格式

格式1 响应文件封面格式

响  应  文  件

（资格性响应文件/技术服务性响应文件）

  项目名称：                           

项目包号：                           
  供应商（加盖公章）：                 

  法定代表人/单位负责人或其委托代理人签字：       

年     月     日 
格式2 报价响应文件封面格式

响  应  文  件

（报价响应文件）

  项目名称：                           

项目包号：                           

  供应商（加盖公章）：                 

  法定代表人/单位负责人或其委托代理人签字：       

 年     月     日
一、比选申请书

致内江市第一人民医院：

根据贵单位项目名称为：               的比选方案，签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表：       （供应商名称）提交响应文件。我方承诺并保证：

1．我方自愿按照比选方案规定的各项要求向甲方提供所需服务。

2．一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目。

3．我方已详细审查并完全理解全部比选方案，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方对于比选方案及相关文件不存在任何误解或不明。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、有效的。

供应商名称：              （加盖公章）

法定代表人/单位负责人或其委托代理人签字：                  

日期：   年   月   日

格式3 响应函
响应函

内江市第一人民医院：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目的比选文件，决定参加贵单位组织的本项目采购活动。我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理参加本项目采购的有关事宜。

    一、一旦我方成交，我方将严格按照比选文件第四部分的规定的所有要求，向采购人提供所需货物及服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

二、我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本XX份，用于采购唱标的“报价一览表”一份。

三、响应有效期：自递交响应文件截止之日起XX天。

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：                             通讯地址：

法定代表人/单位负责人（或授权代表）签字：                   联系电话：

日    期：

格式4 承诺函

承诺函
致：内江市第一人民医院

 XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次比选采购活动的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有相关规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司完全同意比选文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

    供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：     日    期：

格式5 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致： 内江市第一人民医院 
     我单位现参与          项目，并作出如下承诺：

    依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

     特此承诺。

 供应商名称（加盖公章）：

 法定代表人/单位负责人（或授权代表）签字：

 日    期：

格式6 法定代表人/单位负责人授权委托书

法定代表人/单位负责人授权委托书

XXXX XXXX（采购人名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

供应商名称（单位盖章）：

日    期：

格式7 报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目包号：

	序号
	产品名称
	制造商家

及规格型号、品牌
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价金额合计（元）：小写：                大写：                 


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用以及比选文件规定的其他费用。
2.本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。
3.报价按四舍五入法保留到个位数。
供应商名称：        （加盖公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式8 技术应答表 

技术应答表

     项目名称： 

     项目包号：                                 

	产品名称
	序号
	比选文件要求

（详见比选文件第四部分“一、参数要求”）
	响应文件

的应答情况
	偏离说明

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	


注：偏离说明是指根据响应文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。
供应商名称（加盖公章）：

 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期:

格式9商务偏离表

商务偏离表

   项目名称：

项目包号：                           

	序号
	比选文件要求

（详见比选文件第四部分“二、商务”）
	响应文件的应答
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


   注：1. 供应商必须把采购项目的全部商务内容事项列入此表。

按照采购项目商务要求的顺序对应填写。

供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格。

4. 偏离说明是指根据响应文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。
    供应商名称（加盖公章）：        

    法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

    日    期:

格式10 承诺书

承诺书

内江市第一人民医院

    XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动的供应商，现本公司郑重承诺：

   本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚。

    特此承诺。

供应商名称：XXXX（公章）

法定代表人/单位负责人（或授权代表）签字：XXXX

日    期：XXXX

格式11 商业信誉

内江市第一人民医院

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动      （项目名称）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司具有良好的商业信誉

特此承诺。

供应商名称：XXXX（公章）

法定代表人/单位负责人（或授权代表）签字：XXXX

日    期：XXXX

格式12 经营活动承诺函 

内江市第一人民医院

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规。

特此承诺。

供应商名称：XXXX（公章）

法定代表人/单位负责人（或授权代表）签字：XXXX

日    期：XXXX

 项目服务、商务要求

根据省卫生健康委《关于全面落实“四集中”原则切实做好新型冠状病毒感染肺炎患者集中救治工作的通知》、四川省财政厅《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》（川财采〔2020〕15 号）、《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23 号），我院决定对插件式监护仪等医疗设备进行紧急招标采购。

第一包：插件式监护仪、床旁监护仪

一、参数要求
（一）产品名称：插件式监护仪 数量：2台 

监护仪结构：
1.★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插
槽数≥4个
2.★≥12.1英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，8通道显示，显示
屏亮度自动调节
3.工作海拔高度≥4550米，满足高原地区
4.采用无风扇设计
5.可内置高能锂电池，供电时间≥4小时
6.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB

设备
监测参数：
1.★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，
双通道体温和双通道有创血压的同时监测（供应商在响应文件中提供证明材料予以佐证）。
2.★基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病
人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥4.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计（供应商在响应文件中提供证明材料予以佐证）。
3.支持3/5导心电监测 

4.支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析
5.支持≥4通道心电进行多导心电分析
6.★提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段（供应商在响应文件中提供界面截图予以佐证）。 

7.支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

8.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示
9.无创血压适用于成人，小儿和新生儿
10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式
11.提供辅助静脉穿刺功能
12.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg

13.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿
14.提供灌注指数（PI）的监测
15.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

16.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测
17.有创压适用于成人，小儿和新生儿
18.IBP有创压测量范围：-50~360mmHg

19.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 

20.支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
21.支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行
氧气监测，水槽要求易用快速更换
22.★支持升级模块，进行BIS，NMT参数监测（供应商在响应文件中提供证明材料予以佐证）。
23.支持升级模块，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打
印或者用于参与计算。
系统功能:

1.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易
2.★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，（供应商需在响应文件中提供清晰的图片予以佐证）
3.支持≥120小时趋势表和趋势图回顾
4.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
5.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能
6.支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾
7.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据
8.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式
9.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
10. ★产品设计使用年限≥8年（供应商在响应文件中提供机器标贴予以佐证）。
（二）产品名称：床旁监护仪 数量：6台 

1、整机要求：
1.1、★一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手。
1.2、≥8.4英寸彩色LED背光液晶显示屏，分辨率≥800*600像素。
1.3、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。
1.4、★安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型[image: image1.png]


, （供应商需在响应文件中提供机器接口防护等级丝印照片证明材料予以佐证）。 1.5、★监护仪设计使用年限≥8年（供应商需在响应文件中提供机器标贴证明材料予以佐证）。
1.6、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥13种。

1.7、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa
1.8、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
1.9、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。
2、监测参数：
2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测
2.2、★配置3/5导心电监护，支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量，适用于成人，小儿和新生儿（供应商需在响应文件中提供证明材料予以佐证）。
2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s（供应商需在响应文件中提供界面截图证明材料予以佐证）。
2.4、★提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看（供应商需在响应文件中提供界面截图证明材料予以佐证）。
2.5、★支持不少于20种心律失常分析,包括房颤分析,并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用（供应商需在响应文件中提供界面截图证明材料予以佐证）。
2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果（供应商在响应文件中提供证明材料予以佐证）。
2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。
2.11、★提供手动，自动，连续和序列4种测量模式（供应商需在响应文件中提供界面截图证明材料予以佐证）。
2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。
2.13、配置辅助静脉穿刺功能。
2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名（供应商需在响应文件中提供界面截图证明材料予以佐证）。
2.15、支持升级有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。
3、系统功能：
3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求（供应商需在响应文件中提供厂家手册证明材料予以佐证）。
3.2、 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
3.3、支持≥200条事件存储与回顾。
3.4、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
3.5、支持升级无线wifi，满足标准：IEEE 802.11a/b/g/n。
3.6、★支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式（供应商在响应文件中提供界面截图予以佐证）。
3.7、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）或者NEWS（英国早期预警评分）（供应商在响应文件中提供证明材料予以佐证）。
3.8、★提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择（供应商在响应文件中提供截图予以佐证）。

二、商务要求

1、交货期及地点

1.1▲交货日期：所响应产品于2020年2月29日前到货，如果交货时间不能按上述时间履行，供应商必须无条件提供备用产品供采购人使用。

1.2交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2、付款方式：货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人凭验收报告在30日内向成交供应商支付合同价款的50%；安装验收合格之日起3个月内支付合同价款的40%；安装验收合格之日起半年后，采购人在30日内支付合同价款的10%。

3、安装调试及验收

3.1 所需的专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

3.2 必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

3.3 按国家相关验收规范进行。 

3.4 供应商应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

 4、售后服务

4.1提供有关资料及售后服务承诺。

4.2 本次设备的质保期≥12个月。
注：(以上打“★”项的为本包的重要参数要求。

(以上打“▲”项的为本包的实质性要求，供应商须全部满足，不响应或不满足的作无效响应处理。

第二包： 无创呼吸机、有创呼吸机

参数要求

（一）产品名称：无创呼吸机 数量：2台 

1、技术部分：

1.1、采用涡轮供气控制技术。

1.2、采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确。

1.3、全中文操作界面。

1.4、内置控氧模块，氧浓度21%-100 %可调。

  1.5、峰流速不低于280L/min，最大漏气补偿60L/min。

2、通气模式：

2.1、常规通气模式：CPAP、S、T、S/T

2.2、其他通气模式：

2.2.1 TVV-T（容量保证时间控制模式）

2.2.2 TVV-ST（容量保证自主/时间控制模式）

2.2.3 ★TVV-APCV（辅助压力控制下的容量保证模式）

3、技术参数：

3.1、★吸气压力IPAP: 4-40cmH2O

3.2、呼气压力EPAP：4-25cmH2O

3.3、持续气道正压CPAP：4-25cmH2O

3.4、呼吸频率：4-60次/分

3.5、目标潮气量：200 -2000mL

3.6、吸气时间Ti：0.2-4秒

3.7、最小吸气时间：0.2-4秒、最大吸气时间0.2-4秒。

3.8、吸气斜率可调

3.9、延迟升压时间：0-60分

3.10、吸气灵敏度：可根据患者不同情况精确可调。

3.11、呼气灵敏度：可根据患者不同情况精确可调。

4、监测参数：

4.1、★同屏监测三道波形：压力波形（Pressure）、流量波形（Flow）、容量波形（Vol）。

4.2、★具有呼吸相位指示器。

4.3、★实时吸气压力（IPAP）、分钟通气量（MV）、潮气量（VT）、吸气比例（I/T）、呼吸频率（RR）、漏气量（Leak）、患者触发百分比（sTrig）、吸气峰压（PIP）、升压剩余时间（RAMP）、潮气量（TVV）。

5、报警参数设置：

5.1、高吸气压力报警（HiPress）：1-10 cmH2O

5.2、低吸气压力报警（LowPress）：1-10 cmH2O

5.3、高漏气量报警（HiLeak）：20-100 L/min

54、低漏气量报警（LowLeak）：5-50 L/min

5.5、窒息报警（Apnea）：5-60 秒

5.6、低分钟通气量报警（LowMV）：关闭，1-99 L/min

5.7、高呼吸频率报警（HiBPM）：5-90 次/分

5.8、低呼吸频率报警（LowBPM）：1-89 次/分

5.9、高潮气量报警（HiTV）：100-2500 mL

5.10、低潮气量报警（LowTV）：关闭，10-2000 mL

5.11、高于目标潮气量报警（HiTVV）：50-1000mL

5.12、低于目标潮气量报警（LowTVV）：50-1000mL

6、报警监测参数：氧气供应压力过高、氧气供应压力过低、未供氧气、高吸气压力、低吸气压力、高呼吸频率、低呼吸频率、窒息报警、高漏气量、低漏气量、高潮气量、低潮气量、高于目标潮气量、低于目标潮气量、低分钟通气量、患者连接断开、患者端压力测量管断开、内部电池电量低、最大极限压力、内部电池供电运行、外部DC供电运行、内部电池故障、外部DC供电电压高、外部DC供电电压低、压力传感器故障、接口板与主控板通信异常、电源脱落、电源已恢复。

7、★仪器具备中心供氧跟低压氧两种方式。

8、配置一体化后备电池，断电情况可提供后备电源。

9、配置多个网络端口跟专用SD、USB接口。

10、仪器配置移动式专用台车。

（二）产品名称：有创呼吸机 数量：2台 

1、★主机为一体化≧13.0英寸彩色触摸屏，屏幕设计为可滑动操作，含中文操作系统，显示与操作在同一界面。

2、彩色触摸屏至少能够同屏显示设置参数、监测参数和各种图形。

3、★高性能超静音涡轮驱动，不需要外接空气源，送气精准，最大送气流速可达260L/min,可接低压氧源。

4、适应对象：儿童/成人。应用于综合重症病房和各类专科重症病房。

5、内置电池使用时间大于4小时。


6、快速上机辅助功能：可根据病人病情具体化推荐呼吸机参数预设，医护人员可个性化设置需要界面（根据医生喜好设置呼吸机的监测参数和波形，向量环在界面上的位置）并保存在U盘上，以供下次开机导入使用。

7、实时图形化参数设置向导系统。

8、通气模式:

8.1压力模式：CPAP, P-A/C, PC-SIMV, PSV

8.2容积模式：V-A/C, VC-SIMV, PLV 

8.3★智能闭合自适应通气模式AVM。

8.4双水平正压通气模式beLevel。

8.5压力释放通气模式APRV。

8.6★无创通气模式，且该模式下漏气补偿不低于120L/min。

8.7持续性高流量吸氧功能

9、通气参数设置：

9.1潮气量：40-2500 ml；

9.2吸气流量：0 - 260 L/min；

9.3吸气时间：0.1-10s；

9.4 PEEP：0-50 mbar；

9.5呼吸频率：0-100/min；

9.6★流量触发 0.1-20 L/min；

9.7★压力触发 0.1-15 mbar；

9.8流量切换百分比：5-90%；

10、送气波形：恒流波，50%递减波，递减波。

11、监测参数：

11.1吸入/呼出潮气量、吸入/呼出分钟通气量等；

11.2峰压、平均压、平台压、PEEP等；

11.3吸气时间、呼气时间、吸呼比等；

11.4分钟自主呼吸百分比等；

11.5吸气流速、呼气流速、漏气率；

11.6氧浓度。

12、报警：

12.1声光可视化报警提示

12.2具有保证通气安全的报警限的设置，包括压力报警、容量报警以及呼吸频率报警等。

12.3 保证机器正常工作的报警提示等。
商务要求

1、交货期及地点

1.1▲交货日期：所响应产品于2020年2月29日前到货，如果交货时间不能按上述时间履行，供应商必须无条件提供备用产品供采购人使用。

1.2交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2、付款方式：货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人凭验收报告在30日内向成交供应商支付合同价款的50%；安装验收合格之日起3个月内支付合同价款的40%；安装验收合格之日起半年后，采购人在30日内支付合同价款的10%。

3、安装调试及验收

3.1所需的专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

3.2必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

3.3 按国家相关验收规范进行。 

3.4 供应商应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

 4、售后服务

4.1提供有关资料及售后服务承诺。

4.2 本次设备的质保期≥12个月。
注：(以上打“★”项的为本包的重要参数要求。

(以上打“▲”项的为本包的实质性要求，供应商须全部满足，不响应或不满足的作无效响应处理。

第三包：呼吸回路消毒系统 数量：2台 
一、参数要求

1、采用臭氧和过氧化氢两种消毒剂对麻醉机、呼吸机回路内部进行消毒灭菌。

2、厂家具有有效的 ISO13485质量体系认证证书、软件著作权证书，并通过EMC

电磁兼容检测（供应商需在响应文件中提供相关证书复印件予以佐证）；

3、≥5.6英寸彩色液晶触摸显示屏。

4、工作模式：2个程序模式(麻醉机、呼吸机)，1个手动模式(其他设备)。

5、麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。

6、呼吸机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥

7、手动模式：

   7.1雾化程序：10～60min可选，10min步进

   7.2消毒程序：30～120min可选，10min步进

   7.3干燥程序：10～60min可选，10min步进

8、臭氧输入浓度：≥100 mg/m3，符合国家质量标准的要求。

9、过氧化氢单次用量5ml

10、过氧化氢浓度：12%

11、供气和排气速度：3～5 L/min。

12、臭氧排放浓度及残留量：≤0.16mg/m3，符合国家对室内空气质量标准的要求。

13、雾化量：≥0.2～0.5 ml/min。

14、消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢第4代平均杀灭对数值≥3。

15、臭氧排出浓度自动监测及报警：臭氧浓度的自检及报警功能，无效消毒时自 

动报警，消毒过程中，动态、自动监测消毒机内部产生的臭氧浓度。

16、超温报警：消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。杜绝温

度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果。

17、消毒时，可人机共存，并保证使用时手术室无污染；

18、监测参数：有、无臭氧气体产生、温度、倒计数时间。
19、一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。

20、自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路彻底干燥，无水分残留。
二、商务要求

1、交货期及地点

1.1▲交货日期：所响应产品于2020年2月29日前到货，如果交货时间不能按上述时间履行，供应商必须无条件提供备用产品供采购人使用。

1.2交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2、付款方式：货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人凭验收报告在30日内向成交供应商支付合同价款的50%；安装验收合格之日起3个月内支付合同价款的40%；安装验收合格之日起半年后，采购人在30日内支付合同价款的10%。

3、安装调试及验收

3.1所需的专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

3.2必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

3.3 按国家相关验收规范进行。 

3.4 供应商应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

 4、售后服务

4.1提供有关资料及售后服务承诺。

4.2 本次设备的质保期≥12个月。

注：以上打“▲”项的为本包的实质性要求，供应商须全部满足，不响应或不满足的作无效响应处理。

正本或副本
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