内江市第一人民医院
医用防护口罩院内竞选公告（第二次）
[bookmark: _GoBack]根据省卫生健康委《关于全面落实“四集中”原则切实做好新型冠状病毒感染肺炎患者集中救治工作的通知、四川省财政厅《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》（川财采（2020）15号）、《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库（2020）23号），我院决定对医用防护口罩进行院内竞选采购（第二次）。
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：医用防护口罩（第二次）。
二、采购项目内容和要求
医用防护口罩
用途: 可过滤空气中的微粒,预防某些呼吸道传染性微生物传播,阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤式防尘医用防护用品。
适用范围: 适用于在有严重的环境污染或突发医疗传染疾病(如呼吸道传染病)时佩戴,用于防止来自患者或环境的病毒向使用者的传播。
产品组成：医用防护口罩由口罩体（含鼻夹）和口罩带组成。口罩体为四层结构，中间两层为熔喷无纺布制成的过滤层，其他各层由无纺布制成。
技术要求
1.1 口罩基本要求：
口罩应覆盖佩戴者的口鼻部，应有良好的面部密合性，口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破洞、污渍，不应有呼吸阀。
1.2 鼻夹：
1.2.1 口罩上应配有鼻夹。
1.2.2 鼻夹应具有可调节性。
1.3 口罩带：
1.3.1 口罩带应调节方便。
1.3.2 应有足够强度固定口罩位置，每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力≥10N。
1.4 过滤效率：
气体流量为85L/min时，口罩对非油性颗粒过滤效率≥95%。
1.5 空气阻力：
气体流量为85L/min时，口罩的吸气阻力≤343.2Pa（35mmH2O）。
1.6 合成血液穿透：
将2mL合成血液以10.7kPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧不应出现渗透。
1.7 表面抗湿性：
口罩外表面沾水等级≥GB/T 4745-2012中3级的规定。
1.8 阻燃性能：
所用材料不应具有易燃性，续燃时间应不超过5S。
1.9 密合性：
口罩设计应提供良好的密合性，口罩总适合因素≥100。
1.10 微生物指标：
1.10.1 非无菌口罩应符合GB 15979-2002中微生物指标的要求。
1.10.2细菌菌落总数CFU/g≤100
1.10.3外包装上有灭菌或无菌字样。
1.11 环氧乙烷残留量：
经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量≤10ug/g。
预算金额：9万元
三、参加本次竞选的企业应具备下列条件
1、竞选人须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证或“三证合一”营业执照等证件以及相应医疗用品生产或销售许可证。
2、挂网产品竞选企业具有四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统配送企业资格。
3、供应商应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，且竞选产品应属于其经营范围，同时提供有效的医疗器械注册证（备案证明）。
4、采购公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选企业公章。
四、竞选要求
1、供应商应报送2份竞选资料（须加盖公章）、2份项目报价表（须加盖公章）、2份技术要求应答表（需加盖公章）、2份样品。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
五、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年8月10日下午17:00。
六、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年8月11日到竞选地点递交竞选文件。
七、竞选时间
2020年8月11日上午9:00（如遇变更另行通知）
八、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室。
九、中标方式
本项目采用综合评分，选取得分最高为中标方案。
十、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
业务联系人：林老师
联系电话：15328717990
联 系 人：王老师
联系电话：0832-2155638


内江市第一人民医院                                             
2020年8月4日
