内江市第一人民医院
一批医疗器械院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：一批医疗器械。
3.采购标段：本项目共九个。
二、采购项目内容和要求
(一)空气压缩机
数量：5台
技术要求
1.1额定电压：220V  50Hz
1.2电流：2.4A
1.3功率：≥550W
1.4容积流量：70L/min
1.5启动压力：0.47MPa
1.6额定排气压力：0.8MPa
1.7储气容积：≥32L
1.8噪音：≤50-60db
1.9重量：≤28Kg
最高限价：2000元/台
(二)高速气涡轮手机
数量:20把
技术要求
1.1接口形式：具备4孔快接
1.2冷却形式：具备单点喷雾          
1.3机头类型：扭矩型Φ12.2×H13.3  
1.4转速（rpm）：330,000~360,000     
1.5轴向切削力（N）:≥18                  
1.6径向切削力（N）:≥9            
1.7噪音（dB）:≤62                  
1.8夹持力（N）:≥25                 
1.9进口轴承采用原装进口。
1.10快换接头支持NSK的QD接头互换通用,接头内部具备逆止水阀。
1.11手柄采用一体式
1.12头壳采用一体式
最高限价：1200元/把
(三)牙科弯手机
数量：15把
结构及组成：由卡式机头、机身组成
技术要求
1.1手柄具备防滑凹槽
1.2外壳采购不锈钢材质
1.3具备外供水功能
1.4支持卡片换针
1.5车针夹持力：≥50N
1.6最低转矩：≥4.5N.cm2
1.7限进口产品参与竞选。
最高限价：800元/把
(四)根管预备机（口腔根管治疗微型马达）
数量：2台
用途：高效、快捷、安全预备根管
技术要求
1.1主机部分
1.1.1额定输入：DC20V，0.5A
1.1.2额定输出：DC7V，0.4A
1.1.3充电时间：≤5小时
1.1.4尺寸：长≤170mm，宽≤100mm，高≤150mm
1.1.5重量：≤500克
1.2马达重量：≤100g（包含电缆线）
1.3减速比：16：1
1.4马达调节程序：支持转速、扭矩、减速比
1.5马达保存程序：≥9个
1.6转速调节范围：120 – 800 rpm
1.7扭矩调节范围：0.6~5.2Ncm
1.8支持自动反转功能
1.9支持冠向下技术。
1.10支持Protaper Universal使用
1.11马达方向调节：≥6个
1.12限进口产品参与竞选
最高限价：8000元/台
(五)根尖定位仪
数量：2台
用途：用于测量牙根尖位置的电子设备
技术要求
1.1屏幕类型：彩色图像TFT
1.2电源：2.4VNiMH可充电电池
1.3外部充电器：输入：120V/50-60Hz或230V/50-60Hz、输出：6V DC
1.4符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求
1.5具备演示模式
1.6具备多频比值法根尖定位技术：采用目前最先进的多频比值法根尖定位技术，根管冠三分一，中三分一，根尖三分一均能显示，根尖区可放大成二十份显示
1.7具备超大界面
1.8支持自动关闭功能
1.9限进口产品参与竞选
最高限价：8000元/台
(六)儿童牙科综合治疗台和空气压缩机
儿童牙科综合治疗台
数量：1台
技术要求
1.1牙科椅连续加载时间≤15min，持续率≤60％，牙椅负载≥135kg 
1.2电源：220V±10％  50Hz ， 输入功率：800VA
1.3熔断丝规格：总网电源：RFl—20  500～20 6A
1.4牙科椅控制板：RFl—20  500～20  l0A
1.5LED观片灯： 24V～7VA 
1.6LED口腔灯：12V-24V～8VA
1.7牙椅电机：24V～132VA
1.8加热器：24V～120VA
1.9牙科椅(座垫中心)：360 mm～760 mm。
1.10靠背转角：-5°～70°
1.11旋转痰盂旋转角度：90°
1.12灯臂转角：300°，上下移动范围：700 mm
1.13手术灯转角：270°
1.14助手臂转角：90°
1.15助手臂挂架盒转角：90°
1.16气源：无油
1.17气压 >0.55MPa的气压条件下， 流量>50L／min
1.18水源：硬度<25度，在0.2～0.4MPa水压条件下，流量 >10L／mn
1.19操作环境：温度 5℃～35℃ ，相对湿度 30%～75%，压力高度≤3000m
1.20操作空间：长≥4m，宽≥3m，高≥2m，地面平整且偏斜角度<0.5º
1.21记忆椅位：≥9个
空气压缩机
数量：1台
技术要求
1.1额定电压：220V  50Hz
1.2转速：≥1400RPM
1.3功率：≥550W
1.4产气值：100L/min
1.5最高压力：0.75MPa
1.6储气容积：≥24L
1.7压力调节范围：0.55-0.75MPa
1.8体积小巧
1.9重量：≤24Kg
    1.10具备无油设计和自动启停功能
最高限价：儿童牙科综合治疗台和空气压缩机48000元
(七)定做治疗桌、定做治疗车、定做器械柜 
1、定做治疗桌
(1)数量：1.3米（1张）
技术要求
①尺寸：1300*300/600*1800mm
②整体材料需用优质304不锈钢冷轧板制作
③柜面使用模具一次拉伸成型，圆弧边
④上柜两层隔板隔成三层，高度分别为200/200/370mm；下柜两层隔板隔层三层，高度分别为240/240/240mm。每层隔板加焊加强筋
(2)数量：1.4米（4张）
技术要求
①尺寸：1400*300/700*1800mm
②整体材料需用优质304不锈钢冷轧板制作
③柜面使用模具一次拉伸成型，圆弧边
④上柜两层隔板隔成三层，高度分别为200/200/370mm；下柜两层隔板隔层三层，高度分别为240/240/240mm。每层隔板加焊加强筋
⑤交货时间：限国庆节前交货
最高限价：8000元/张
2、定做治疗车
数量：4个
技术要求
①尺寸：750*430*850mm
②上下台面需用优质不锈钢冷轧板，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型,第一层台面下方配置抽屉一个。第三层为网状层。侧面配置不锈钢挂网1个，可放置杂物。
③支撑立柱使用φ25×1.0mm优质不锈钢管专用设备弯制成型，采用圆弧过渡。
④配置4只φ75防缠绕静音脚轮，坚固耐用，其中两个带刹。
⑤围栏使用不锈钢圆管精制而成。
⑥交货时间：限国庆节前交货
最高限价：4000元/辆
3、定做器械柜
数量：1个
技术要求
①尺寸：900*400*1750mm
②整体材料需用优质304不锈钢冷轧板制作
③上柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度：≥4mm。玻璃周围嵌入有装饰条具备防震作用
④上柜门内有2层，柜门材料需用优质不锈钢冷轧板制作
⑤中间配置2个抽屉
⑥下柜门为对开门，都配备安全锁
⑦交货时间：限国庆节前交货
最高限价：1700元/个
(八)耳鼻喉综合治疗台
数量：1套
技术要求
1、治疗台面：采用高级汉白玉玻璃材质，表面易于消毒，清理. 用于存放可能需要的器械盘或药瓶
2、机箱：整体模具化制作，高级工程塑料（ABS）材料，人体工程学造型，合理，美观
3、药物喷枪：支持拆卸，其流量为3～9ml/min之间可调，喷雾锥度≥20度，喷雾均匀，具备防回流设计；喷枪内的药液瓶可配置不同药液
4、吸引枪：吸力为0～900mmHg之间可调，具备防回流装置，安全环保，易清洁，有吸力调节指孔，配备2支3mm、2支2.5mm、1支2mm金属吸引管；具备负压10秒延时功能、外挂式吸引装置
5、吹枪：正压在0kpa~284kpa之间可调
6、喉镜预热装置：支持人工启动动开关，450W低耗能，加热0-180秒可调，到时自动关闭，全电脑控制，12V弱电
7、LED照明灯装置：支持高度、角度调节，其光源可由额带反射镜折射入耳、鼻、咽喉等部位，作检查用。，色温6300K，光照度≥1200LX，12V10W,聚光，无热辐射，使用寿命≥10万小时。具备十级调光
8、内置式冷光源：LED光源，（12V10W,聚光，无热辐射，支持十级调光
9、（1）智能控制系统：具备智能断电功能
（2）治疗台可与电动椅连接控制其升降和靠背的仰卧
（3）所有设置参数均具有断电保护功能
（4）具备断电保护功能
（5）具备自检功能
（6）具备压缩机安全保护功能
10、（1）具备独立式正、负双压缩机，喷雾、吸引可同时支持
（2）支持正、负压调节
（3）支持正、负压力表可观察
11、排污清洁装置：配备吸引污物瓶。具有自动预警功能
12、具备正压力泵(压缩机)：最高压力为2Kg/cm²
13、具备负压力泵(真空泵）：最高吸引力为900mmHg
14、具备LED光源阅片灯
15、具备内置式污物桶
16、具备内置式器械回收盘
17、具备医用小药瓶
18、具备器械盘
19、具备棉球杯
20、具备内置浸泡消毒筒杯
21、医生座椅：具备上、下升降，360度旋转
最高限价：49900元/套
(九)贻贝粘蛋白创面修复敷料和贻贝粘蛋白水凝胶敷料
1、贻贝粘蛋白创面修复敷料
技术要求
①结构组成：主要成分为贻贝粘蛋白，蛋白含量为0.5mg/mL和1.5mg/mL，每100克产品中贻贝粘蛋白分别为0.050g和0.150g，氯化钠均为0.90g，乙酸均为0.005g，其余为注射用水
②符合2015版《中华人民共和国药典》二部的标准，乙酸符合《GB/T 676-2007 化学试剂 乙酸（冰醋酸）》 
③产品规格：≤0.5mg/mLX5mL
④经辐照灭菌，应无菌，细菌内毒素应≤5 EU/mg
⑤装量：≥93%
⑥提供检验报告及相关资质
最高限价：320元/支
2、贻贝粘蛋白水凝胶敷料
技术要求
①结构组成：主要成分为贻贝粘蛋白，蛋白含量分别为0.5mg/g和1.5mg/g，每100g产品中贻贝粘蛋白分别为0.050g和0.150g，甲基纤维素均为2.22g，丙二醇均为11.11g，甘油均为11.11g，柠檬酸均为0.29g，其余为注射用水
②符合《中华人民共和国药典》的标准，柠檬酸符合GB/T 9855-2008化学试剂 水合柠檬酸（柠檬酸）的标准 
③产品规格：≤0.5mg/g×3g
④经辐照灭菌，应无菌，细菌内毒素应≤8 EU/mg
⑤装量：≥90%
⑥提供检验报告及相关资质
最高限价：278元/支
三、参加本次竞选的企业应具备下列条件
1、竞选人须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证或“三证合一”营业执照等证件以及相应医疗用品生产或销售许可证。
2、挂网产品竞选企业具有四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统配送企业资格。
3、供应商应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，且竞选产品应属于其经营范围，同时提供有效的医疗器械注册证（备案证明）。
4、采购公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选企业公章。
四、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
[bookmark: _GoBack]2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
五、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年9月24日下午17:00。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年9月25日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2020年9月25日上午9:00（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
七项目符合以上要求，选取最低价为中标方案
一至六、八至九项目采用综合评分（评分标准详见附件），选取得分最高为中标方案
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：林先生
联系电话：15328717990
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2020年 9月22日
