# 内江市第一人民医院

一批医疗器械采购院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：一批医疗器械采购。

3.采购标段：本次院内竞选共二个项目。

二、采购项目内容和要求

（一）、除颤监护仪

数量：4台

技术要求

1.★具有手动除颤、自动体外除颤（AED）、心电监护、呼吸监护，可选配血氧饱和度监护、无创血压监护功能,提供证明材料

2.除颤采用双相波技术，具有自动阻抗补偿功能

3.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量360J,提供证明材料

4.★除颤充电迅速，充电至200J的时间≤5s,提供证明材料

5.可选体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，可选慢速起搏功能

6.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求,提供证明材料

7.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm

8.可充电锂电池，支持≥100次的200J除颤

9.具有生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警

10.成人、小儿一体化电极板，可在手柄上进行能量加减，可选用除颤起搏监护多功能电极片,提供证明材料

11.支持中文操作界面

12.彩色TFT显示屏≥6寸, 分辨率不小于640×480，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面

13.具有50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s

14.可存储≥24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看

15.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测

最高限价：4.9万元/台

- 、各类车一批

1.护理车

数量：3台

技术要求

1.1规格尺寸：960×550×840（±5）mm

1.2采用优质不锈钢制成

1.3二只脚轮配置刹车

最高限价：2300元/台

2.污物车

数量：3台

技术要求

2.1规格尺寸：560×560×850（±5）mm

2.2采用优质不锈钢制成

2.3二只脚轮配置刹车

最高限价：2000元/台

3.仪器车

数量：3台

技术要求

3.1规格尺寸：600×430×770（±5）mm

3.2采用优质不锈钢制成

3.3二只脚轮配置刹车

最高限价：2000元/台

4.平车

数量：2台

技术要求

4.1规格尺寸：960×550×840（±5）mm

4.2采用优质不锈钢制成

4.3二只脚轮配置刹车

最高限价：2500元/台

5.抢救车

数量：2台

技术要求

5.1外型尺寸：680×460×920（±5）㎜

5.2采用优质不锈钢制成

5.3二只脚轮配置刹车

最高限价：4000元/台

6输液车

数量：1台

技术要求

6.1规格尺寸：735×450×820（±5）mm

6.2采用优质不锈钢制成

6.3二只脚轮配置刹车

最高限价：5000元/台

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书、厂家授权等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相

关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2020年11月10日上午11:30。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年11月10日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2020年11月10日下午14:40 （如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中标方式

符合以上要求，项目一、二选取综合评分法为中标方案

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2020年11月9日