内江市第一人民医院
无创呼吸机院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：无创呼吸机。
3.采购标段：本次院内竞选共一个项目。
二、采购项目内容和要求
（一）、无创呼吸机
数量：3台
技术要求
1、通气模式:  CPAP、S、S/T、T、PAC
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]★2、压力范围:  IPAP 2-40 cm H2O，
EPAP 2-25 cm H20，
CPAP 4-20 cm H2O 
3、呼吸频率:  5~50 bpm
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]4、吸气时间（Ti）：0.2-4s
★5、吸气时间窗控制： Ti Max：0.3-4.0 sec，
 Ti Min： 0.2-TiMax sec 
6、延迟时间:  OFF-45分钟
7、吸气上升时间: 150-900 ms
8、吸气下降时间：100-400 ms
9、吸气灵敏度/呼气敏感度调节：多档可调 
10、最大供气流速: 200L/min
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]11、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时氧浓度检测、实时呼吸频率监测、潮气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示；多种波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示。
12、报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]13、数据存储：可储存≥365天的使用和综合数据，≥7天详细数据，≥8小时高分辨率流量数据。
14、配置医用分体湿化器、台车
15、内置电池续航≥2小时
最高限价：9.8万元/台
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书、产品厂家授权等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年11月10日17:00。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年11月11日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
[bookmark: _GoBack] 2020年11月11日上午8:10（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，选取综合评分法为中标方案
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2020年11月10日
