内江市第一人民医院
一批医疗器械采购院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：一批医疗器械采购。
3.采购标段：本次院内竞选共二个项目。
二、采购项目内容和要求
（一）、胎儿监护仪
数量：2台
技术要求
1.监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动
★2.具有多晶片1MHz超声胎心探头，胎心率范围：30~240bpm，分辨率: 1bpm，精度：±2bpm
3.具有无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动或手动
4.宫缩压探头采用防水透气设计，确保宫缩压测量的精确性
5.探头可在水下工作不小于24小时，支持水中分娩，探头防水等级：≥IPX8
★6.内置150或152mm国际标准宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线
7.打印结束后有声音提示
8.胎监数据可储存、回放，打印断电数据储存，储存时间≥48小时
9.支持拓展母亲监护参数（血压、血氧、心电、体温）
10.有一体化探头架，支持挂墙、移动放置探头
11.支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头支持挂墙、移动放置，无线探头工作距离≥100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力
12.具有双胎心重合报警功能
13.具有胎心率过缓或过速自动警报功能，胎心率报警范围可调，报警时间可调，报警内容为中文显示
14.具有超声传感器信号质量指示功能
最高限价：48800元/台
（二）、高频电刀（妇科LEEP刀）
数量：1套
技术要求
1.安全类型：输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型设备
2.产生416KHz(±10 %)高频电流，适用于妇科手术
3.包含单极纯切：纯切、混切1、混切2、单极凝：喷凝、柔凝和标准双极凝等多种工作模式
4.额定输出功率
4.1.纯切：1～350W(负载500Ω)；
4.2.混切1：1～200W(负载500Ω)；80%切割，20%凝血
4.3.混切2：1～120W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血
4.4.喷凝：1～150W(负载500Ω)；
4.5.柔凝：1～80W(负载500Ω)；
4.6.标准双极电凝：1～70W(负载100Ω)
5.输出功率误差±3%。
6.最大通气量噪音≤60分贝
7.具有全悬浮电源，高频漏电流低于≤100mA
8.全功能功率自动补偿
9.具有高频发生器通用内窥接口, 可以配合胃镜、肠镜、腹腔镜、宫腔镜等内镜使用
10.病人回路电极板接触质量检测系统
11.单极既可手控输出也可脚控输出
12.具有断电保护电路，能记忆前一次使用的输出设定值
13.具有远程故障诊断
14.异味去除率：99%@1年
15.整机功耗：≤1100VA。(切割功能350W)；
16.吸烟机
16.1.最大真空度：≥10kPa
16.2.输入功率：≤200W
16.3.噪音：≤50dB（A）
16.4.颗粒除净度：≥99.99% @0.2um
最高限价：98000元/套
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书、产品逐级授权等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年11月22日下午17:00  。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年11月23日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
 2020年11月23日下午15:30 （如遇变更另行通知）
[bookmark: _GoBack]七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，选取综合评分法为中标方案
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2020年11月18日
