内江市第一人民医院
一批医疗器械采购院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
2.采购项目名称：一批医疗器械采购
3.采购标段：本次院内竞选共三个项目
二、采购项目内容和要求
（一）内镜用二氧化碳送气装置
数量：1台
最高限价：4.5万元/台
技术要求
内镜用二氧化碳送气装置包括:内镜用二氧化碳送气装置主机、二氧化碳高压气管、二氧化碳气罐减压阀、单键脚踏开关、输出接口(带管)、奥林巴斯转接口、富士转接口、 宾得转接口、两相三线软电源线、医用硅胶管等
内镜用二氧化碳送气装置主机参数
1.设备尺寸:30mm×1280mm×155mm(长×宽×高),不含脚垫,允许±10%的误差
2.设备重量:≤5kg
3.输入压力:0.10MPa~0.60Ma
4.输出压力:≤45kPa±5kPa
5.输出流量:1L/min±0.2L/min,2L/min±0.3L/min
6.流量显示数字化及监测
7.压力实时监测及压力预警功能
8.输出时间定时可控
9.可无缝兼容奥林巴斯、富士能、宾得电子胃肠镜
（二）内镜用送水装置
数量：2台
最高限价：4.3万元/台
技术要求
内镜用送水装置包括:内镜用送水装置主机、两厢三芯电线组件、脚踏气囊、进水管组件+塑针、泵管组件、奥林巴斯、富士能、宾得副送水管组件等
内镜用送水主机参数:
1.送水量可调范围:Oml/min~600ml/min
2.最大送水量:≤600ml/min±50ml/min
3.默认单次最长输出时间:20s±2s
4.传输压强:≤400kPa
5.送水袋挂件的安全工作载荷：2Kg
6.工作噪声：≤60dB(A)
7.可无缝兼容奥林巴斯、富士能、宾得电子胃肠镜
（3） 鼻腔冲洗器（第二次）、鼻腔冲洗器吸引管
鼻腔冲洗器（第二次）
数量：2台
最高限价：4.9万元/台
技术要求
1.用途：用于鼻腔手术前、手术后的冲洗治疗
2.具备加温预热功能
3.具备冲洗强度调整：≤20档
4.具备时间设定功能：≤20分钟
5.温度范围：+5℃～+40℃
6.相对湿度：≤80%
7.压力范围：86.0kpa～106.0kpa
8.支持自动记忆功能
9.具备LCD显示屏，支持中文显示界面
10.外观光洁平整、标识清晰，面板具备中文操作
11.具备自锁万向轮
12.安全性能符合GB9706.1-2007医用电气设备标准
鼻腔冲洗器吸引管
数量：500个
最高限价：5元/个
技术要求
1.配套鼻腔冲洗器使用
2.用于手术部位冲洗、吸引废液
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年12月3日下午17:00。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年12月4日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
 2020年12月4日上午9:00 （如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
[bookmark: _GoBack]八、中选方式
符合以上要求，选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2020年11月30日
