# 内江市第一人民医院

一批医疗器械采购院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：一批医疗器械采购。

3.采购标段：本次院内竞选共五个项目。

二、采购项目内容和要求

（一）脑自动牵开器

数量：1个

最高预算：3万元/个

技术要求：

1.软轴牵开器，插槽式偏心轴锁紧装置，工作端550mm，直径11mm

2.内含颅骨固定器1个

3.转接器为活动式，可加固软轴的插座

（二）125mm磨钻手柄

数量：1个

最高预算：2.8万元/个

能与医院现有蛇牌骨动力系统 ELAN EC直接接驳使用

技术要求：

1.工作杆长度70mm±5mm

2.匹配磨头2个，工作长度120mm±5mm

（三）手术显微录像系统工作站

数量：1套

最高预算：6万元/套

技术要求：

1.光学适配器：摄像机接口的光圈可调、焦距可调

2.高清手术视频录像软件具有版权证书

3.录像软件具有手术记录、编辑记录、检索记录统计等功能

4.数字成像系统

4.1成像装置:1/3型  MOS感光芯片（彩色)

4.2有效象数：1920×1080P

4.3水平清晰度：1000TV线
	4.4镜头接口：C型接口
	4.5输出信号：HD-SDI

- 5.高清视频卡：动态录像：逐行扫描30~60帧/秒，可调

（四）双极电凝器、双极电凝镊

数量：双极电凝器1台、双极电凝镊1把

最高预算：双极电凝器9.8万元、双极电凝镊1.4万元

技术要求：

双极电凝器

用途：用于各类外科手术（包括神经外科、眼科、整形外科、泌尿外科、耳鼻喉科及口腔科、普外科等）。

1.配置有适用于多学科的微处理器控制电灼器；

2.可防止出现微火花，可在最大电压110Vp时工作，无热点；

3.实时监控和调节电凝参数，可有效防止发生碳化和粘着，且不影响电凝速度；

4.简易面板设计，通过简易旋钮调节功率，易于切换到MALIS模式；

5.双极器械连接导线一根；

6.单踏板脚踏开关1个：具有防水功能，操作简单方便。

7.输出：尖端 ≥ 0.4mm

双极电凝镊

1.镊尖采用圆形设计，直径0.7mm；

2.镊身采用增强弹性设计,工作长度100mm±5mm；

3.手指握持部位圈状凹陷设计

- 一次性脑科引流管

参选产品必须是阳光采购平台挂网产品

最高限价：2380元/套

技术要求

1.用于腰椎持续外引流

2.由引流管、引导针、引流管路及引流袋组成，管壁带有X光显影标记线、刻度标记

3.内部具备导丝

4.提供带有压力控制积液腔及刻度滴壶

5.配有专用无菌手术包

三、竞选要求

1.供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（须加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书、逐级产品授权书等，并加盖竞选企业鲜章。

3.提供服务承诺函。

四、报名要求

报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相

关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2020年12月4日下午17:00。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年12月7日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2020年12月7日9:00（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式

符合以上要求，选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2020年 12月1日