内江市第一人民医院
一批医疗器械采购院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：一批医疗器械采购。
3.采购标段：本次院内竞选共五个项目。
二、采购项目内容和要求
（一）脑自动牵开器
数量：1个
最高预算：3万元/个
技术要求：
1.软轴牵开器，插槽式偏心轴锁紧装置，工作端550mm，直径11mm
2.内含颅骨固定器1个
3.转接器为活动式，可加固软轴的插座
（二）125mm磨钻手柄
数量：1个
最高预算：2.8万元/个
能与医院现有蛇牌骨动力系统 ELAN EC直接接驳使用
技术要求：
1.工作杆长度70mm±5mm
2.匹配磨头2个，工作长度120mm±5mm
（三）手术显微录像系统工作站
数量：1套
最高预算：6万元/套
技术要求：
1.光学适配器：摄像机接口的光圈可调、焦距可调
2.高清手术视频录像软件具有版权证书
3.录像软件具有手术记录、编辑记录、检索记录统计等功能
4.数字成像系统
4.1成像装置:1/3型  MOS感光芯片（彩色)
4.2有效象数：1920×1080P  
4.3水平清晰度：1000TV线
	4.4镜头接口：C型接口
	4.5输出信号：HD-SDI 
5.高清视频卡：动态录像：逐行扫描30~60帧/秒，可调
（四）双极电凝器、双极电凝镊
数量：双极电凝器1台、双极电凝镊1把
最高预算：双极电凝器9.8万元、双极电凝镊1.4万元
技术要求：
双极电凝器
用途：用于各类外科手术（包括神经外科、眼科、整形外科、泌尿外科、耳鼻喉科及口腔科、普外科等）。
1.配置有适用于多学科的微处理器控制电灼器；
2.可防止出现微火花，可在最大电压110Vp时工作，无热点；
3.实时监控和调节电凝参数，可有效防止发生碳化和粘着，且不影响电凝速度；
4.简易面板设计，通过简易旋钮调节功率，易于切换到MALIS模式；
5.双极器械连接导线一根；
6.单踏板脚踏开关1个：具有防水功能，操作简单方便。
7.输出：尖端 ≥ 0.4mm  
双极电凝镊
1.镊尖采用圆形设计，直径0.7mm；
2.镊身采用增强弹性设计,工作长度100mm±5mm；
3.手指握持部位圈状凹陷设计
（5） 一次性脑科引流管
参选产品必须是阳光采购平台挂网产品
最高限价：2380元/套
技术要求
1.用于腰椎持续外引流
2.由引流管、引导针、引流管路及引流袋组成，管壁带有X光显影标记线、刻度标记
3.内部具备导丝
4.提供带有压力控制积液腔及刻度滴壶
5.配有专用无菌手术包
三、竞选要求
1.供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（须加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书、逐级产品授权书等，并加盖竞选企业鲜章。
3.提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年12月4日下午17:00。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年12月7日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
[bookmark: _GoBack]2020年12月7日9:00（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中选方式
符合以上要求，选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638
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