内江市第一人民医院
一批医疗设备维修院内竞选采购公告
一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：一批医疗设备维修院内竞选。
3.采购标段：三个项目

4.采购项目内容和要求： 
(一)奥林巴斯肠镜维修

1、维修数量：2条

2、预算总金额：15.1万元
3、维修设备生产厂家和型号：日本奥林巴斯株式会社生产的PCF-Q260AZI电子放大肠镜（机身号：2502686，2502690）软镜2条。

维修内容：

机身号：2502686该软镜于2015年3月投入使用，故障原因：子管道进水，图像放大功能失效，CCD玻璃破损

预算金额：10万元

机身号2502690该软镜于2015年3月投入使用导光暗束断，钳道漏水，按键失灵，锥形套破损，导光杆部进水腐蚀，接线座氧化，水汽接头松动。

预算金额：5.1万元
4、服务要求：
4.1中选人需有维修电子放大肠镜的技术、能力、资质。

4.2中选人需保证30日内完成电子放大肠镜的维修，并保证使用原厂生产的零件。

4.3中选人需保证72小时内提供相同型号的备用品，以确保医院业务的正常开展。特殊情况，也可暂借备用品。

4.4修复后的软镜同一故障中选人需质保半年（非人为性损坏）

4.5周一到周日，一旦维修软镜出现故障，提供每周24小时X7天的电话支持服务。

4.6服务提供商具有OLYMPUS售后服务正规授权在同等条件下优先考虑。
（二）维修城南核医学科ECT 运动轴模块

1、项目相关信息

1.1设备名称型号：GE ECT （DISCOVERY NM /CT670）；

1.2设备概况及主要故障描述：

GE ECT 于2015年6月正式投入使用，在近期使用中出现检查床不能进入CT扫描位置而卡顿停机的故障现象，不能进行扫描。

请针对上述情况提出维修方案，现场查看设备故障请及时联系刘老师，电话：15244855531。

2、供应商应具备的条件及需要递交的资料

2.1供应商应具备的条件

2.1.1.具有独立履行民事责任的主体资格；

2.1.2遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

2.1.3具有履行合同的能力；

2.2供应商需递交的资料

2.2.1竞选项目报价表（模板见附件一）

2.2.2报名函（模板见附件二）

2.2.3法定代表人授权委托书（模板见附件三）

2.2.4资质证明文件：营业执照

2.2.5 提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录。

3、联系方式

如有其他疑问，请及时联系，联系人：刘老师，电话：15244855531

4、采购预算：最高限价6万元
（三）维修城南肾内科 血透室纯水机 

1.项目相关信息

 为保证透析质量、确保透析安全，相应2015版透析用水要求，需维修更换的材料如下：

	序号
	产品名称

	1
	反渗透膜元件

	2
	石英砂（8-12目）

	3
	石英砂（10-20目）

	4
	活性炭

	5
	阳树脂


2、供应商应具备的条件及需要递交的资料

2.1供应商应具备的条件

2.1.1具有独立履行民事责任的主体资格；

2.1.2.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

2.1.3.具有履行合同的能力；

2.1.4所供产品符合国家、行业标准。

2.1.5．更换后水质完全符合YY 0572-2015 血液透析和相关治疗用水标准，需提供相关检测报告

2.1.6．为保证售后服务及时性，供应商在投标单位所在地省内要有售后服务机构网点，驻点工程师人数不低于2人（提供相关职称证书复印件加盖公章）

2.1.7．更换材料需提供相关检测报告或证明文件

2.1.8 为保障临床及时恢复使用，本次维修服务供应商承诺在4小时内完成

2.2供应商需递交的资料

2.2.1报价单；

2.2.2供应商《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》复印件；或三证合一营业执照复印件；

2.2.3法定代表人资格证明书和身份证复印件；

2.2.4针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）；

2.2.5售后服务承诺书。 提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录。

3、联系方式

如有其他疑问，请及时联系，联系人：刘老师，电话：15244855531

4、采购预算：最高限价6.25万元
二、投标要求

竞选项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。

三、递交竞选文件

符合条件且愿意参加竞选的单位于2020年12月11日到竞选地点递交竞选文件。

四、竞选时间

2020年12月11日下午15:30（如遇变更另行通知）

五、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室。

六、中选方式
符合以上要求，采用最低价中选。

七、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638
  内江市第一人民医院                                             

2020年12月4日
