内江市第一人民医院

新冠核酸快速检测仪

（快速荧光PCR系统）项目院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：新冠核酸快速检测仪（快速荧光PCR系统）项目

3.采购标段：本次院内竞选共一个项目

二、采购项目内容和要求

新冠核酸快速检测仪（快速荧光PCR系统）

数量：3台

最高限价：9.5万元/台

技术要求

1.样本容量：8/16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管

2.反应灵敏度：10-1010Copies

3. 荧光染料：F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

4.通道数：≥四通道

5.光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准

6.热盖温度范围：30-110℃

7.检测试剂：开放式检测试剂耗材

8.温控范围：30℃~100℃

9.均匀性：≤±0.1℃

10.温控精度：≤±0.1℃

11.升温速率：≥8℃/s(MAX)

12.荧光强度检测重复性：CV≤0.5%

13.荧光线性：线性回归系数r≥0.995

14.仪器通讯接口：USB 2.0接口

15.软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

16.触控屏独立操作：LED 彩色电容屏触控，可直接操作分析

17.注册认证：NMPA认证

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相

关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2020年12月11日上午9:00。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年12月11日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2020年12月11日上午9：00（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中标方式

符合以上要求，选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2020年12月8日