内江市第一人民医院动态心电图动态血压二合一记录仪、生物显微镜及其采集系统、经皮黄疸仪项目院内竞选公告


一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：动态心电图动态血压二合一记录仪、生物显微镜及其采集系统、经皮黄疸仪
3.采购标段：本次院内竞选共三个项目
二、采购项目内容和要求
（一）动态心电图动态血压二合一记录仪
数量：3台
最高限价：4.5万元/台
技术要求
1、彩色液晶显示，可同时显示并任意切换3导心电波形
2、可同时记录心电图与血压数据，也可单独测量心电图或血压
3、记录仪有心电血压联动功能，能自动识别心率变化及ST-T变化，超过设定的范围，会自动增加测量血压
4、在记录仪中可预置病人信息
5、检测通道：12 导联心电图 + 全信息血压信号 + 2通道独立起搏检测信号
6、记录时间：≥24小时
7、电极数量：10电极
8、采样率：≥10000  Hz/通道9
9、ADC分辨率：12位
10、共模抑制比：≥80 dB
11、存储方式及容量：≥4G的SD 存储卡
12、血压示值范围：0 ～ 300 mmHg
13、测量范围：收缩压：50 ～ 255 mmHg      舒张压：30 ～ 200 mmHg
14、血压测量精度：误差≤ 3 mmHg
15、血压测量间隔时间： 5 ～ 240分钟可选择
16、重量：≤200g
分析软件要求
17、在同一时间点上显示心电波形与血压袖带内压力震动波形，显示心电与血压的关联性。
18、同时显示血压舒张压、收缩及每一次血压测量时的袖带内压力震动波形
19、采用全模板方式识别QRS波，可分为室性、室上性、正常和干扰四大类
20、软件具备双通道的自动分析功能
21、三位一体的操作界面，三层结构在同一操作界面中显示
22、具备阵次模式功能，在任意编辑界面的标准图中，可将任意时间段的心电图全部选定并做相应的编辑操作（QRS波类型定义，事件定义或者重新分析），避免了逐波编辑的大工作量，从而大大减短分析时间。
23、可自动批处理心电数据，提高分析速度。
24、可调整判定阈值
25、全面的ST段报告，包括：偏移量、斜率、持续时间、心率等数据。
26、除基本的心律失常、ST段分析外，还具有心律震荡分析，心率变异（HRV）时域、频域和非线形分析，起搏分析，QTc分析，房颤分析，睡眠呼吸分析。
27、有多种心电图浏览模式，自动生成各种典型心电图片段。
28、软件拥有直方图查看与编辑功能，包含RR间期、NN间期、NV间期、NS间期、VN间期、VV间期、SN间期、SV间期、SS间期等各类直方图，并且提供指定节律关系自定义直方图
29、打印报告种类齐全，并有预览功能。
30、支持与医院现有的心电信息管理系统无缝对接，所产生的接口费由供应商自行承担，提供承诺函
（二）生物显微镜及其采集系统
数量：2套
最高限价：5.26万元/套
技术要求
1、用于病理临床诊断的正置生物显微镜
2、光学系统:无限远轴向色差自由矫正光学系统，齐焦距离≥50mm
3、目镜筒：三目镜筒，含显微照相用观察筒，视场数≥24mm
4、目镜：宽视野10X，视场数≥25mm，具有双目屈光度调节功能，防霉处理。
5、物镜转换器：≥6孔物镜转换器
6、照明系统：内置式柯勒照明，光量预调，配有2个减光片和1个日光平衡片。
7、光源：类太阳光的卤素灯光源
8、物镜管径距离：≥180 mm
9、物镜：万能平场物镜≥4个，视场数=25，N.A相同的情况下，工作距离越大越好，要求不低于如下参数：
9.1  4X， 同时满足 N.A ≥0.1,工作距离≥30 mm
9.2  10X，同时满足 N.A ≥ 0.25,工作距离≥ 10 mm
9.3  20X, 同时满足 N.A ≥ 0.25,工作距离≥ 1.2 mm
9.4  40X，同时满足 N.A ≥0.65,工作距离≥0.56mm 
10、微调焦: 每转=0.1mm，最小读数=1微米；粗调焦行程=30mm±2mm。粗调焦松紧度可调（即扭力矩可调），并装有再聚焦制动器（即粗调限位）。微调旋钮左右可换。
11、载物台手柄：载物台操作手柄和调焦旋钮分布在显微镜两侧，这样避免调载物台手柄时，碰到调焦旋钮。
12、载物台行程：载物台X-Y运动行程范围为≥70mm × 50mm，备双切片标本夹。
13、配备相机转接接口，可直接连接医院现有的工作站数码摄像机。
14、复眼照明系统：使视场边缘的亮度达到中心亮度的95%以上。
显微镜数码成像装置技术要求
15、专门用于显微镜数码成像
16、扫描模式：逐行扫描，对比度、亮度、饱和度、伽玛初始化校准等动态调整功能
17、彩色光传感器：≥ 1/1.8”CCD
18、像素量级：≥300万物理像素
19、像素大小：≥3.3μm×3.3μm
20、帧速率：35-65FPS
21、曝光控制方式可手动/自动切换，曝光时间可手动输入
22、曝光时间：≤2秒
23、接口支持：Twain
24、石英宽带滤光片，光谱响应范围：380~650纳米
25、标准C型硬件接口，兼容国际通用显微镜
（三）经皮黄疸仪
数量：2台
最高限价：1.7万元/台
技术要求
1、检测方法：绿、蓝光比较
2、示值误差：00~15±1；16~25±1.5
3、显示方法：LED显示（至少精确到小数点后一位），单位为mg/dl
4、光源：氙闪光灯，使用寿命≥10万次
5、开启准备时间：≤10s
6、重量：≤250g
7、校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1
对黄色屏（“20”）显示20.0±1
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年1月27日下午17:00。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年1月28日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年1月28日上午10：00  （如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
监督电话：0832-2155638
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