内江市第一人民医院

奥林巴斯输尿管软镜维修、手术室自动门维修

院内竞选公告
根据《中华人民共和国招标投标法》和《内江市第一人民医院招标管理办法》，我院决定对以下医疗设备维修进行院内竞选采购。

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：奥林巴斯输尿管软镜维修、手术室自动门维修

院内竞选。
3.采购标段：本次院内竞选共两个项目

二、采购项目内容和要求
（一）手术室奥林巴斯输尿管软镜维修

最高限价：11万元
我院拟对手术室输尿管镜软镜维修服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。

1、项目相关信息

1.1设备名称型号：奥林巴斯输尿管软镜；


1.2设备概况及主要故障描述：

请针对上述情况提出维修方案，现场查看设备故障请及时联系刘老师，电话：15244855531。

2、供应商应具备的条件及需要递交的资料

供应商应具备的条件：

2.1★供应商具备维修资质，有厂家开具的授权书；

2.2遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

2.3在零件齐备的情况下，供应商保证48小时之内完成小维修，30个工作日内完成大维，并保证使用原厂生产的零件。（提供相关零配件材料）；

2.4在确认维修后，供应商必须在72小时内提供相同型号的备用机到医院，保障医院业务工作的正常开展。

2.5供应商需指定1名工程师（经厂家公司培训，并附工程师原厂培训证书复印件）专门负责维修设备的维修、保养培训工作。周一至周日，一旦设备出现故障，供应商工程师保证在12小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电话支持服务；供应商需指定工程师每月定期1次到医院巡回检查维护，一个季度（三个月）1次重点检修，检查维修报告需请相关使用科室签字，并交设备科存档。

2.6供应商对维修设备的使用、清洗和保养方法为医院相关人员提供培训。

2.7供应商需提供1年1次医院奥林巴斯设备及周边仪器的除尘清洁服务。
手术室自动门维修

最高限价：14.7万元
我院拟对城南手术室自动门进行维修，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。

1.项目相关信息

城南手术室建设于2003年，迄今为止所有感应自动门已超过使用年限，目前开放的手术室为7间，现场排查后发现自动门控制器有失灵现象，为满足手术室洁净要求必须对成套感应自动门系统进行更换及保养，需更换成套感应自动门系统，参数如下：


1.1电机通电运行不低于50万次，电机运行噪音低于60分贝。

1.2控制器在带电情况下能承受1250V 50Hz/60Hz电压，在1mim内不得有击穿或闪络现象。

1.3电机遇阻反弹力小于120N。

1.4控制器驱动电机紧闭力>70N,控制系统断电时手动推力<100N，整机消耗功率<150W。

1.5电机速度：250-550mm/s（可调）。

1.6控制系统可设定门体开放时间：2-20s(可调)。

2.供应商应具备的条件及需要递交的资料

供应商应具备的条件

2.1具有独立履行民事责任的主体资格；

2.2遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

2.3具有履行合同的能力；

2.4所供产品符合国家、行业标准。

供应商需递交的资料

2.5报价单；

2.6供应商《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》复印件；或三证合一营业执照复印件；

2.7法定代表人资格证明书和身份证复印件；

2.8针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）；

2.9评分标准里需提供的其他材料

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。

四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相

关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年2月1日上午11:30。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年2月1日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年2月1日下午15：30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中标方式

符合以上要求，选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

联 系 人：刘老师

联系电话：15244855531
监督电话：0832-2155638
内江市第一人民医院                                             

2021年1月25日
