内江市第一人民医院
心电监护仪、耳声发射筛查仪
院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
2.采购项目名称：心电监护仪、耳声发射筛查仪项目
3.采购标段：本次院内竞选共二个项目
二、采购项目内容和要求
（一）心电监护仪
数量：12台
最高限价：合计21.5万元
技术要求
1． 一体化监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者，通过国家III类注册,提供证明材料；
2． 屏幕尺寸≥8寸，彩色LED显示屏，分辨率≥800*600，波形显示≥7通道；
3． 标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温；
4． 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证；
5． 具有智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；
6． 支持不少于20种心律失常分析算法,提供证明材料；
7． 具有ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测；
8． ★可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；
9． NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。
10． 支持中/英文字符输入；
11． 360度报警灯，具有三级声光报警，参数报警级别可调；具有报警集中设置功能；
12． 具有血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算,通气计算,肾功能计算,提供证明材料；
13． 可选掉电存储功能；具有Nurse Call报警功能；
14． 具有100小时及以上趋势图表、100个及以上报警事件、100个及以上心律失常、不少于1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能, 不少于48小时全息波形回顾；
15． 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息；
16． 具有趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；
17． 具有成人、小儿、新生儿三种病人配置，可选U盘导入导出配置；
18． 可配置高容量锂电池，工作时间≥4小时；
19． 支持有线、可选无线联网，无线网卡，可选双天线设计，保证信号传输稳定可靠；
20． 可选记录仪；
21． 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；
22． ★产品设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

（2） 耳声发射筛查仪
数量：1台
最高限价：4.8万元/台
技术要求
1． 两个选择快速协议：DP 4S 、DP 2S
2． 测试频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz
强度：65/55dB SPL
信噪比：6dB
3． 彩色OLED显示器，测量时可看到测试进程，显示信噪比或者数值图形、数据
4． 用户输入：4键操作
5． 连接器：充电用Micro-USB接口、探头用HDMI接口、电脑连接端口：Micro-USB
6． 电源：3.6 V可充电锂电池 ；电池寿命：至少连续工作15小时 ，4小时内充满电
7． 探头可更换探管，不用清洁处理；具有一体式麦克风与接收器，探头存储校准数据，麦克风噪音：-20 dB SPL @2 kHz (1 Hz 带宽), -13 dB SPL @ 1 kHz (1 Hz 带宽)
8． 数据存储：测试内存：主机可存储至少250次测试，连接电脑海量存储 ；主机上显示病人姓名，测试报告输出为 PDF、RTF及影像文件
9． 自动启动：插入探头，检查探头密封性和稳定性，检查为可接受和稳定后，开始耳内校准，然后自动开始测试 ,全过程在1秒内完成.
10． 耳塞：以颜色区分尺寸规格，适合3-15毫米直径的外耳道
11． 中文操作界面
12． 自动分析结果：通过、转诊、未密封、噪声
13． 专利背景噪声运算法则：优化不同背景噪声环境下的信号取样过程。降低转诊率，使数据收集更快速
14． 可通过蓝牙连接电脑,传输及打印数
15． 具有充电及数据传输底座

三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年2月1日上午11：30
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年2月1日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年2月1日下午16：30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，项目一、二选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
[bookmark: _GoBack]联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2021年1月27日
