# 内江市第一人民医院

左心耳封堵器等、关节镜及镜鞘采购

院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：左心耳封堵器等、关节镜及镜鞘采购。

3.采购标段：本次院内竞选共二个项目。

二、采购项目内容和要求

（一）、左心耳封堵器、左心耳封堵器输送器/导引系统

数量：3套

最高限价：6.2万元/套

根据病人病情需求，需准备项目一标段内1与2各三套，最终根据病人术中实际使用情况进行结算

技术要求

- 左心耳封堵系统1个+导引系统1个（最高限价6万元/套）

- 1.1适用于不同大小的左心耳

- 1.2需为阳光采购平台挂网产品

- 左心耳封堵器系统（封堵器1个+输送器1个）（最高限价6.2万元/套）

- 2.1适用于不同大小的左心耳

- 2.2需为阳光采购平台挂网产品

- 关节镜（30°镜、70°镜）及镜鞘

数量：30°镜及镜鞘1套、70°镜及镜鞘1套

最高限价：4.8万元/套

- 技术要求

- 30°镜及及镜鞘

1.1   30°镜

1.1.1视向角：30°

1.1.2视场角：105°

1.1.3最大插入部外径（镜体外径）：4mm

1.1.4工作长度：175mm±3%

1.1.5角分辨力：2.5C/（°）

1.1.6有效景深范围：3~150mm

1.1.7照度：1000cd/m2

1.1.8表观视场：9.5°

1.2镜鞘

1.2.1规格：Φ4mm

1.2.2工作长度：140mm

1.2.3最大插入部外径：5.2mm

1.2.4最大插入部内径：4mm

1.2.5与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T0294.1-2016）的要求，对应标准中的C号钢

1.2.6冲洗流量：≥200mL/min

1.2.7无电镀表面处理技术

1.2.8标准6%鲁尔内圆锥锁定接头

2.70°镜及及镜鞘

2.1   70°镜

2.1.1视向角：70°

2.1.2视场角：105°

2.1.3最大插入部外径（镜体外径）：4mm

2.1.4工作长度：175mm±3%

2.1.5角分辨力：2.5C/（°）

2.1.6有效景深范围：3~150mm

2.1.7照度：1000cd/m2

2.1.8表观视场：9.5°

2.2镜鞘

2.2.1规格：Φ4mm

2.2.2工作长度：140mm

2.2.3最大插入部外径：5.2mm

2.2.4最大插入部内径：4mm

2.2.5与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T0294.1-2016）的要求，对应标准中的C号钢

2.2.6冲洗流量：≥200mL/min

2.2.7无电镀表面处理技术

2.2.8标准6%鲁尔内圆锥锁定接头

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书、厂家产品授权等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位将公司名称、所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com	报名截止日期：2021年2月10日下午15：30。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年2月10日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年2月10日 下午15：30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中标方式

符合以上要求，项目一、二选取综合评分法为中标方案

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年2月5日