内江市第一人民医院

一次性无菌手术包院内竞选公告（第二次）

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：一次性无菌手术包项目（第二次）（请每个参选产品现场提供至少3个样品）

3.采购标段：本次院内竞选共一个项目

二、采购项目内容和要求（请每个参选产品现场提供至少3个样品）

- 一次性无菌手术包（提供该产品检验报告、产品技术要求）

- 数量：2300个

最高限价：70元/个

技术要求

- 手术包标签带条码标签可随病历追溯

- 手术包包装袋需透气且阻菌，确保无EO残留

- 手术单材质为PE+SPP复合工艺，拼接平整，密封无通道，具备吸液、阻水、阻菌、落絮少等性能

- 手术单吸水倍数＞300%

- 产品性能要求符合YY/T0506.2标准

- 手术单微生物洁净度≤100cfu/g

- 手术单阻湿态微生物穿透性≥2.8b

- 手术单落絮数≤4.0log10

- 手术单抗渗水性≥100 厘米H2O

- 至少具有配置清单内内容：

| 配件名称 | 物料描述（允许+2%范围内） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 外包布 | 150*190厘米 | 1 |
| 带胶型手术垫单 | 50*75厘米 | 6 |
| 简易型手术垫单 | 120*180厘米 | 3 |
| 手术洞巾 | 230*332厘米 | 1 |

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章

3、提供服务承诺函

四、报名要求

报名可采用网络报名。请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称、所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com

报名截止日期：2021年2月18日下午15：30

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年2月18日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年 2月18日下午15：30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式

符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年2月12日