内江市第一人民医院

空气压力治疗仪、骨动力系统采购项目

院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：空气压力治疗仪、骨动力系统采购

3.采购标段：本次院内竞选共二个项目

二、采购项目内容和要求

（一）空气压力治疗仪

数量：6台

最高限价：3.7万元/台

技术要求

- 四腔便携设计，可悬挂

- 至少5种治疗模式可选

- 具有高清彩色液晶显示屏

- 具有实时显示加压部位、压力值、运行模式、间歇时间、压力保持时间等参数的功能

- 有适用于防止下肢静脉血栓形成的模式

- 有适用于静脉回流不良的病人的模式

- 有适用于严重水肿病人的模式

- 有适用于下肢动脉缺血的模式

- 有适用于老年病人及虚弱病人的模式

- 每腔压力0~200mmHg单独可调，可设置为零压力跳过伤口或脆弱部位

- 工作时间可调或连续进行

- 循环充气间隔时间至少0~99s可调

- 腔室达到设置压力后保持时间至少0~12s可调

- 可选上下肢耐用套筒，套筒有内衬布，方便拆洗

- 可选配足+腿部、足部、小腿部、小腿+大腿套筒

- 主机具有实时压力检测及提示功能

- 超过极限压力，仪器自动放气

- 具有低压、高压、漏气、空充等安全检测，具有声光警报

- 主机具有实时压力检测及提示功能

- 超过极限压力，仪器可自动放气

- 主机自动检测套筒类型

- 肢体套筒均为医用级TPU材料且均为圆周压力设计

- 具有气囊漏气检测警报

（二）骨动力系统

数量：1套

最高限价：4.95万元/套

技术要求

- 适用于神经外科各术式开颅手术，作为颅骨钻孔、切割，刨削打磨之用。

- 输入电压：AC220V,50Hz

- 输入功率：360VA

- 输出功率：各种工作模式全部为190W(Max)

- 过载保护方式：过流，短路

- 电气安全II类，防护等级BF型、整机属防溅液的封闭设备等级≥IPX4

- 脚踏开关属防水的封闭设备等级≥IPX8

- 主机小巧≤2Kg 线缆长度≥4m

- 铣刀手柄转速: 脚踏开关无极调速: 0-60000rpm±5%；

- 铣刀手柄最大工作转矩：≤ 15mN.m，铣刀手柄噪声：≤75 dB;

- 手柄空转5min后外壳温升：≤50℃；

- 装铣刀时径向圆跳动≤ 0.1mm；

- 磨头手柄需采用合金材料制成，表面防腐耐磨，可高温高压消毒；

- 磨头手柄与动力手柄采用直插锁定功能，防止工作时脱落；

- 脚踏开关无极调速：≤60000rpm；

三、竞选要求

1.供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。

3.提供服务承诺函。

四、报名要求

可采用网络报名。请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称、所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年3月1日下午15：30。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年3月1日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年3月1日下午15：30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中标方式

符合以上要求，项目一、二选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年2月23日