内江市第一人民医院
颅颌面修补系统、异种脱细胞真皮基质敷料、生物纤维素创伤敷料、7-0胶原蛋白线采购院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
2.采购项目名称：颅颌面修补系统、异种脱细胞真皮基质敷料、生物纤维素创伤敷料、7-0胶原蛋白线采购项目
3.采购标段：本次院内竞选共三个项目
二、采购项目内容和要求
（一）颅颌面修补系统
数量：1套
最高限价：13万元/套
技术要求
1.适用于颅、颌面骨修补。
2.材质聚醚醚酮。
3.搭片设计，便于固定。
4.不会对CT，MRI 检查造成干扰，术后CT/MR复查方便，无伪影干扰。
5.可反复高温高压消毒。耐热性：熔点 334℃，能够在 250℃下长期使用。可在134℃下经受3000次循环高压灭菌。
6.力学性能优异，强度高，在5000N的外力下能完好保持
7.耐辐射：伽玛射线照射后不发生变形变性。耐腐蚀、耐疲劳老化。
个性化定制，大小、孔径、厚度可根据病人情况设计定制。
8.挂网产品，并提供截图
（二）异种脱细胞真皮基质敷料
数量：28张
最高限价：3280元/张
技术要求
1.用于浅II度烧烫伤创面、供皮区创面、深度烧伤切削痂创面、肉芽创面等创面的覆盖治疗
2.形状：片状
3.厚度：1.0±0.30mm
4.长度：20cm
5.宽度：10cm
6.颜色为乳白色至淡黄色，较柔软、有弹性，边缘较整齐
7.采用猪皮为原料，为猪真皮细胞外基质
8.主要成分为胶原蛋白
9.产品经辐照灭菌，为一次性无菌产品
生物纤维素创伤敷料
数量：12张
最高限价：430元/张
技术要求
1． 成分：主要成分为生物纤维素，具有透气性、阻菌性，湿膜为半透明薄片
2． 湿膜有孔
3． 规格：5×5cm
4． 形状：正方形
5． 干膜单位面积质量≥0.0012g/cm2
6． 湿膜单位面积质量≥0.04g/cm2
7． 干膜含水量≤10%
8． 湿膜含水量≥80%
9． 透气性≥1000g·m-2·24h-1
（三）7-0胶原蛋白线
数量：50根
最高限价：330元/根
技术要求
1． 吸收：7天开始被吸收，30天开始被大量吸收，60~90天完全被吸收
2． 成分：由山羊肠衣中的胶原蛋白加工制成
3． 线规格：7-0
4． 缝合线长度：45cm
5． 缝合针类型：三角形，3/8弧
6． 缝合针基本材料：3Cr13不锈钢丝
7． [bookmark: _GoBack]缝合针针长度：13mm
8． 挂网产品，并提供截图
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年3月 22日下午16：00   
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年 3月22日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年3月 22日下午16：00（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，项目一、二、三选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2021年3月17日
