[bookmark: _GoBack]内江市第一人民医院
可视硬性喉镜、脊椎手术器械
采购院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
2.采购项目名称：可视硬性喉镜、脊椎手术器械采购项目
3.采购标段：本次院内竞选共二个项目
二、采购项目内容和要求
（一）可视硬性喉镜
数量：2套
最高限价：最高预算7.5万元/套
技术要求
1． 显示器,能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动
2． 镜管有效长度：400mm±3%
3． 镜管直径：5.2mm
4． 标配吹氧接头
5． 硬管为S形设计
6． 前端插入部可塑性管芯弯曲弧度角：80＞R＞50mm
7． [bookmark: _Hlk56413592]硬性喉镜设计不会对人体造成任何意外伤害
8． 视场角:80º±15%
9． 30mm处视场中心的角分辨力不低于设计光学工作距处分辨力的80%，设计光学工作距为5mm
10． 光能传递效率--有效光度率≥4cd/㎡
11． 最佳工程力学的手柄设计，气道图像观察和气道插管操作容易 
12． 具有特殊防雾功能
13． 具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。最大可支持32G内存。
14． 充电器输入：100-220V AC，50-60Hz；充电器输出：5V DC
15． 内置可充电电池，电池容量≥2200mA
（二）脊椎手术器械
最高限价：89475元
技术要求
	序号
	名称
	规格
	数量
	预算单价/元
	合计/元

	1
	骨刀
	300×8，梯形，超薄刃、斜刃、胶木柄、非圆座型
	3
	590
	1770

	2
	骨刀
	300×12，梯形，超薄刃、斜刃、胶木柄、非圆座型
	3
	590
	1770

	3
	带钩带槽神经剥离子
	240×5×Φ0.8
	3
	350
	1050

	4
	神经剥离器
	240×5×Φ1，带钩，带槽，腰椎型
	3
	350
	1050

	5
	骨膜剥离器
	300×Φ20，钝口，弯，木胶柄
	3
	340
	1020

	6
	骨膜剥离器
	300×Φ20，锐口，弯，木胶柄
	3
	340
	1020

	7
	骨刮匙
	170×6，左弯头，六方柄
	3
	280
	840

	8
	骨刮匙
	170×6，右弯头，六方柄
	3
	280
	840

	9
	骨刮匙
	270×5，直，六方柄
	3
	380
	1140

	10
	骨刮匙
	270×10，直，六方柄
	3
	380
	1140

	11
	咬骨钳
	240×8，微弯，双关节
	3
	980
	2940

	12
	咬骨钳
	240×4，左上弯30°，右侧角40°，双关节
	3
	960
	2880

	13
	双关节棘突咬骨钳
	240×16
	3
	2150
	6450

	14
	椎板咬骨钳
	230×1.5/10×130°，超薄型
	3
	1430
	4290

	15
	椎板咬骨钳
	230×2.5/10×130°，超薄型
	3
	1430
	4290

	16
	椎板咬骨钳
	260×3×130°，超硬膜，超薄型
	3
	3480
	10440

	17
	椎板咬骨钳
	260×5×130°，超硬膜，超薄型
	3
	3480
	10440

	18
	髓核钳
	200×2×6，握柄式
	3
	990
	2970

	19
	髓核钳
	200×3×8，握柄式
	3
	990
	2970

	20
	髓核钳
	200×5×12，握柄式
	3
	990
	2970

	21
	髓核钳
	200×2×6×150°，握柄式
	3
	990
	2970

	22
	髓核钳
	200×3×8×150°，握柄式
	3
	990
	2970

	23
	髓核钳
	200×5×12，握柄式
	3
	990
	2970

	24
	神经根拉钩
	150×130×7×90°，直角钩，胶木柄
	6
	345
	2070

	25
	神经根拉钩
	230×7×135°，胶木柄
	3
	345
	1035

	26
	直角拉钩
	250×45×80，单头
	3
	165
	495

	27
	直角拉钩
	250×40×60，单头
	3
	165
	495

	28
	椎板牵开器
	210×85×Φ6，单钩，钝钩，直角弯
	6
	890
	5340

	29
	椎板牵开器
	210×60×Φ6，单钩，钝钩，直角弯
	6
	890
	5340

	30
	颅骨牵引器
	III型
	3
	1170
	3510

	
	合计
	
	
	
	89475


三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年3月31日下午15：30 。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年3月31日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年3月31日下午15：30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中选方式
符合以上要求，项目一、二选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2021年3月24日
