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脑电仿生电刺激仪、机械辅助排痰仪、
离心机、光学显微镜采购院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
2.采购项目名称：脑电仿生电刺激仪及机械辅助排痰仪、离心机、光学显微镜采购项目
3.采购标段：本次院内竞选共三个项目
二、采购项目内容和要求
（一）脑电仿生电刺激仪
数量：1台
最高限价：4.98万元/台
技术要求
1.柜式机型，液晶显示屏显示加一键飞梭操作
2.仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作
3.主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出，主、辅极独立控制
4.主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz
辅极基本频率：4000Hz
5.输出电流：主极最大电流峰值≤80mAp-p。辅极最大电流峰值≤72mAp-p，开路主极和辅极的电压≤200Vp-p
6.输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式等模式
7.输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节
8.治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1
9.频谱范围：0～4.6KHz，频率主谱线范围1～4KHz
10.定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H
11.磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT
12.磁场频率为50Hz±2%
13.振动按摩强度四档可调:0V,10V,16V,27V
14.振动按摩频率四档可调:0Hz,2Hz,5Hz,10Hz
15.至少配有磁疗帽成人款和儿童款各一个
16.磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器，儿童款磁疗帽有5个磁疗器
机械辅助排痰仪
数量：1台
最高限价：4.5万元/台
技术要求
1． 适用于肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用，成人和儿童一体机
2． 主要由电源线、主机、手持压缩器、充气背心\胸带、波纹连接管、压缩式雾化器组成
3． 柜式机机型
4． 不小于8英寸、分辨率不低于800*600、触摸屏幕操作
5． 压力范围： 0.4kPa~4.0kPa±5%，步距不大于0.3kPa
6． 振动频率： 5Hz~30Hz±5%，步距1Hz，连续可调
7． 治疗过程中可以随时更改治疗参数
8． 高达6种自动模式：分为儿童模式和成人两大模式，各有三种强弱模式
9． 系统内设不少于3种的儿童专用模式
10． 将治疗过程分为四个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节
11． 定时时间：1min-99min±5%，连续可调，步长为1min
12． 手持线控器：治疗过程中一键急停
13． 具有防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒
14． 具有雾化功能
（二）血液毛细血管离心机
数量：2
最高限价：3万元/台
技术要求
1、采用矢量正弦波驱动系统，可精确的控制转速、升降速、时间和相对离心力；
2、无碳刷免维护变频感应电机，速度范围100～15000rpm，精确度± 10rpm，离心转速与离心力步增调节为10rpm/10×g；
3、更快加减速率运算，升速≤15秒，降速≤18秒；
4、有效离心时间控制：1-99分钟或1-59秒，精度±1秒/瞬时离心（Flash），按住即可实现快速、便捷地离心；
5、高强度的主机及硬质铝合金材料转头，可抵御各种化学腐蚀，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能；
6、不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，电子门锁，轻松开盖，自动化锁盖确保实验安全；
7、单条大尺寸LED数码液晶显示，运行参数清晰明了，单独的Speed/Rcf转换按键，方便随时查看相对离心力；
8、单钮旋动控制，即可进行快速的进行参数更改；
9、配有转头自动ID识别功能让多转头高速机型使用更安全便捷；
10、门盖保护、超速和电子式不平衡探测系统，可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行, 运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LED显示结果代码； 
11、备有密封角转头配备转子盖，防止工作人员受样品污染；
12、强制通风降温及卓越的空气热交换技术，显著有效地降低转头温度的升高，确保样品不被破坏，离心结束后自动打开离心机门盖，防止样品过热，便于取放样品；
13、离心腔外设有隔离层可充分吸收噪音，降低振动，最高转速下噪音≤53dB；
14、标配血比容毛细管读数卡；
15、标配血比容毛细管末端堵头用封蜡板及毛细管垂直放置盒，即插即用。
血型血清学专用离心机
数量：2台
最高限价：3万元/台
技术要求
1． LED数字显示，具有转速和离心力双显示功能
2． 1610×g & 4000rpm
3． 微电脑控制系统
4． 动态显示离心力和离心转速/可设置和转换绝对离心力和相对离心力
5． 具有记忆装置,可存储20组工况(20组离心参数)其中1组预设为血库凝聚胺试验专用，其它工况可人工调节设定
6． 即时离心功能
7． 具有离心不平衡补偿装置(可达10g)和不平衡自动断电保护装置
8． 马达过热安全防护装置
9． 三点悬吊式平衡系统
10． 电子门盖锁，转子停止门盖自动打开
11． 1-99min59sec 数位定时装置
12． 采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间
13． 自动刹车系统，可实现4000转满载情况下10秒内停机无回荡
14． 10ml/15ml × 12支
（三）光学显微镜
数量：1台
最高限价：4万元/台
技术要求
1． 用途:可用于普通染色的切片观察,以及临床、科研常规显微检验工作
2． 适于在气温为-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存,气温摄氏-5℃-40℃和相对湿度85%的环境条件下运行，配置符合中国有关标准要求的插头,或提供适当的转换插座
3． 光学系统:无限远光学矫正系统,齐焦距离必须为国际标准45mm
4． 载物台:钢丝传动,无齿条结构，载物台高度:140mm±5%
机械固定载物台(W×D)：211mm×154m±5%
移动范围(X×Y)：76mm×52mm±5%
载物台XY移动可锁定
5． 调焦机构:载物台高度调节(粗调:15mm),可以进行张力调节;有粗调限位
6． 避免标本或物镜的损伤:细调焦旋钮最小调节幅度:25μm
7． 聚光镜:内置孔径光阑:阿贝聚光镜NA1.25(油浸时)；2孔位:明场/暗场
8． 照明系统:内置LED透射光照明系统；LED光源寿命不低于60000时
9． 三目观察筒:瞳距调整范围48~75mm,倾斜角度30°
目镜:10X,视场数≥201分光:100/0或0/100
10． 与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘,便于放置标本
11． 平场消色差物镜4X(N.A.≥0.1W.D≥27.8mm)、10X(N.A.≥0.25W.D≥8.0mm)、40X(N.A.≥0.65W.D≥0.6mm)、100XO(N.A.≥1.25W.D≥0.13mm)
12． 在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理
13． 所采用光学元件均为环保无铅玻璃
14． 基本配置：生物显微镜主机(含聚光镜/载物台透射光源等)1套、平场消色差物镜4X-100XO(4个)、必配的附件、专用工具、消耗品等
15． 可选择的附件、配件及消耗品：8CC镜油、平场消色差物镜20X(N.A.≥0.4W.D≥2.5mm)、双样品夹或薄型样品垫
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年4月22日下午15:30。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年4月22日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年4月22日下午15:30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中选方式
符合以上要求，选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2021年4月14日
