# 内江市第一人民医院

医用直线加速器维保项目

院内竞选采购公告

一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：医用直线加速器维保项目

3.中选方式：综合评分法

4.最高限价：29.8万元/年

二、采购项目内容和要求

我院拟对城南院区直线加速器维保服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。

1、项目相关信息

（1）设备名称型号：瓦里安CX6100；

（2）设备概况服务内容描述：

| 序号 | 品牌 | 设备 | 型号 | 最高限价 | 服务类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦里安 | 直线加速器 | CX | 29.8万元 | 技术保 |

2、供应商服务能力及条件

（1）服务类型：本项目合同类型为人工技术服务合同。合同期限内不限次数的维修技术服务(不包含零部件）；

（2）维修设备：

①Clinac CX

②新华模拟定位机

③加速器第三方附属设备: CCTV监护系统、对讲系统、水冷机、激光灯、稳压器、空气压缩机。

（3）▲投标人需要每年提供三维水箱数据采集与验证；

（4）在合同期内保证≥95%的开机率（停机时间少于5%），按1年365天，即每年停机时间不超过18天，开机率低于95%的，每多停机一天，则顺延三天保修时间。

（5）定期保养：对维保设备提供每年4次的保养，并提供保养报告，报告留存科室同时报医院管理部门，每次保养时间不得低于8小时工时。

（6）投标人提供24小时电话、邮件等远程支持，提供周末和非标准工作时间的技术响应和现场服务。

（7）▲接到客户的报修电话，须在1小时内响应，12小时内工程师到达现场维修，设备维修后，需对设备进行性能检查，并保证全部检测指标达标，更换重要部件后，需要出具性能检测报告。

（8）投标人需配合采购人完成相关部门的检查及强制检定，提供加速器的QA，QC。

- 商务要求（实质性要求）服务期：一年

三、竞选要求

1、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照(需具有医疗维修资质)等，并加盖竞选公司鲜章。单独提供报价单，并加盖公司鲜章。

2、提供服务承诺函。

四、响应文件提交方式

响应文件提供方式：通过电子邮件发送加盖鲜章的PDF格式电子扫描件（所有资料均加盖鲜章）至njyyjss@163.com。

二次报价方式：提供加盖鲜章并签字的二次报价单，以PDF格式电子扫描件发送至njyyjss@163.com

- 五、响应截止时间

2021年8月16日17：30（北京时间）将电子档文件发送至njyyjss@163.com

六、竞选时间

2021年8月17日

七、竞选地点

采用院内电子评审方式

八、中选方式

符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

结果通知方式：以njyyjss@163.com发送中选结果至报名参选供应商

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年8月10日