内江市第一人民医院
维修更换放射科岛津DR RAD speed Pro 80 球管院内竞选采购公告
一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：维修更换放射科岛津DR RAD speed Pro 80 球管
3.中选方式：综合评分法

4.最高限价：15万元
二、采购项目内容和要求

我院拟对放射科RAD speed Pro 80 DR 球管维修服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。

1、项目相关信息

（1）设备名称型号：RAD speed Pro 80 ；


（2）设备概况及主要故障描述：

经检修判断为球管大焦点损坏所导致设备无法正常使用请针对上述情况提出维修方案，现场查看设备故障请及时联系刘老师，电话：15244855531。

2、供应商服务能力及条件

（1）供应商具备维修资质，所提供的配件必须为原厂全新球管,损坏的球管由供应商回收；

（2）供应商所更换的球管需与原有的岛津DR相匹配（最高KV:150K最大MA，630MA；双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；球管最大阳极热容量≥400KHU；最大灯丝电流≥5.6A）

（3）供应商需在四川设立有办事处或分公司要求提供营业执照。为保证报修反应速度，要求四川工程师大于3名，并提供岛津工程师上岗证。

（4）提高整机合法性，主机注册证上结构组成X射线管组件型号与本次提供型号一致，提供有效期内主机注册证。

（5）供应商需提供本次提供的X射线管组件注册证，球管上并有真伪二维码查询标签。
（6）为保证设备在维修后能达到性能要求，供应商需在更换球管后免费对该设备进行性能检测，并出具检测合格报告。 

三、竞选要求
1、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照(需具有医疗维修资质)等，并加盖竞选公司鲜章。单独提供报价单，并加盖公司鲜章。
2、提供服务承诺函。

四、响应文件提交方式
   响应文件提供方式：通过电子邮件发送加盖鲜章的PDF格式电子扫描件（所有资料均加盖鲜章）至njyyjss@163.com。
二次报价方式：提供加盖鲜章并签字的二次报价单，以PDF格式电子扫描件发送至njyyjss@163.com
五、响应截止时间
2021年8月17日17：30（北京时间）将电子档文件发送至njyyjss@163.com
六、竞选时间
2021年8月18日

七、竞选地点
采用院内电子评审方式

八、中选方式
符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式
结果通知方式：以njyyjss@163.com发送中选结果至报名参选供应商
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮  编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638

