内江市第一人民医院

核医学科D670 ECT机器膜体性能图像校准服务院内竞选采购公告
一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：核医学科D670 ECT机器膜体性能图像校准服务

3.中选方式：综合评分法

4.采购预算：最高限价4万元
二、采购项目内容和要求

核医学科D670 ECT机器膜体性能图像校准服务

因我院D670ECT移机后需要达到出GE厂性能标准，我院拟对核医学科D670 ECT机器膜体性能图像校准服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。

项目相关信息

（1）设备名称：GE Discovery 670 ECT


（2）设备概况及主要故障描述：

ECT于2015年在老院区投入使用，医院由于搬迁新院区，对ECT设备进行了搬迁工作，设备搬迁完成之后，各项参数偏离设备原厂出厂性能参数较大。根据国家大型医疗设备使用相关规定，搬迁完成后的核医学设备需要进行重新性能检测并达到原厂出厂性能指标。
请针对上述情况提出方案，现场查看设备故障请及时联系刘老师，电话：15244855531。
2、供应商服务能力及条件

（1）供应商具备此次项目相关的配套维修校准工具、模具。

（2）在接到医院通知后，供应商需3天之内完成校准服务工作；

（3）提前通知医院方相关人员，准备校准所需要Tc 99药物的用量，以保证校准顺利进行 ；

（4）配合医院邀请的第三方检测机构进行性能检测，并在工作中及时配合进行设备校准服务；

（5）保证设备在校准后能达到原厂性能要求，并通过检测机构验收。（指标如下）

A、双探头系统平面灵敏度≥72（单位：S-1,MBq-1）；

B、双探头系统空间分辨力≤7.4（单位mm）；

C、水平、垂直方向全身成像系统空间分辨力≤7.4（单位mm）；

D、水平、垂直断层空间分辨力≤9.9（单位mm）；

E、双探头固有空间分辨力≤3.8（单位mm）；

F、双探头固有空间微分线性≤0.2，绝对线性≤0.4（单位mm）；

G、双探头固有积分均匀性≤3.6，微分均匀性≤2.3（单位%）；

H、双探头固有最大计数率≥460（单位Kcps）

三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照(需具有医疗维修资质)等，均加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求
可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年11月7日下午17:30

五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于 2021年11月8日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间
2021年11月8日下午15:30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式
符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年11月2日
