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竞选邀请

本项目通过在内江市第一人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。 

项目基本情况：

（一）采购人：内江市第一人民医院

（二）采购项目名称：内江市第一人民医院医体检科心电系统采集端采购项目

（三）本次项目共分为一个包，概况如下：

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	要求配置
	项目最高限价

	1
	多导联心电分析系统
	套
	3
	主机，心电蓝牙放大器，心电导联线，吸球肢体夹，台车。
	15万

	2
	十二导同步心电分析系统
	套
	2
	心电采集分析软件，心电采集器，心电导联线，吸球，肢体夹。
	


供应商参加竞选应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞选；
（六）本项目规定的其他要求。
竞选文件的获取

（一）供应商可在医院官网获取竞选文件。
（二）本项目文件无偿获取。
开标时间及地点

时间：2022年1月11日10：00（北京时间）
地点：内江市第一人民医院全科楼5楼会议室。
五、联系人及联系电话

组织部门：信息科

联系人：谢老师 

联系方式：13990501192

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

供应商须知

一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第三条规定获取了竞选文件； 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体 
本项目不接受联合体参与竞选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书
1.3承诺函

1.4技术应答表及商务要求应答表

1.5实施及服务方案 

1.6其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。

   投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
（五）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件招标现场提交；响应文件提交截止时间2021年1月11日10：00（北京时间）。 

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。 
（六）评审 
1.本项目评审方法为：供应商响应文件在满足竞选文件全部资格、技术参数及要求的基础上，采用两轮报价的竞选方式，最低价者中选。

2.内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（七）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商通过招标现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。
3.技术参数审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的技术参数和要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分规定的技术参数和要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。
4.第二轮报价
通过资格审查和技术参数审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。
5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。
资格要求证明材料

1、供应商应提交的资格证明材料

(1)具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”，并加盖公章；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”，并加盖公章；   

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并加盖公章；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

①具有商业信誉证明材料：可提供书面承诺函并加盖公章；

②健全的财务会计制度证明材料：[A.可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注并加盖公章）;B.可提供2019或2020年度供应商完整的全套财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件并加盖公章;C.可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）并加盖公章;D.供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）并加盖公章；E.2021年以来新成立的，也可提供具备健全财务制度的承诺函并加盖公章。

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（供应商提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函并加盖公章）；

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录〔①提供供应商2020年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或相关同等效力的证明材料并加盖公章）；② 2021年以来注册的公司可提供书面承诺函并加盖公章；③依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金相关资料并加盖公章；

(5)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函并加盖公章）；

(6)法律、行政法规规定的其他条件（提供书面承诺函并加盖公章）；

(7)采购人针对采购项目提出的特定条件：

本项目参加采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录（提供书面承诺函并加盖公章）。

2、供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内）；②复印件加盖公章。）

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①代理人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章。）

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人不参与而委托授权代表参与适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人参与而非委托授权代表参与适用）。

体检科心电系统采集端采购项目参数及要求

一、技术要求：

 1、多导联心电分析系统
1.1软件主要功能参数：
▲设备小巧轻便,主机重量＜1kg，移动式平板电脑采集主机储存容量在64G以上，标配可移动台车，采集设备可适应手持和移动台车等多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集。为保证功能的实际应用，要求提供手持心电分析系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。
具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入；

具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测；

支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式；

支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机；

显示屏≥9英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

▲心电采集放大器支持蓝牙移动网络技术，方便临床使用，要求提供相关证明材料。
▲支持外置心电采集放大器与主机之间采用蓝牙方式连接，以适应多种复杂心电图采集场景，不接受心电采集模块内置的方式，要求提供相关证明材料。
▲支持心电采集放大器蓝牙模块可拆卸操作，方便在使用时可随时更换，要求提供相关证明材料。
▲支持描记和分析12导联同步心电图，要求提供相关证明材料。
▲支持描记和分析16导联同步心电图，要求提供相关证明材料。
▲支持描记和分析空间向量心电图，要求提供相关证明材料。
▲支持描记和分析时间向量心电图，要求提供相关证明材料。
▲支持心室晚电位分析功能、心率变异性分析功能，要求提供相关证明材料。
支持快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集；

具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置；

具备心电波形重采集功能，无需再次输入患者信息，即可快速完成波形的重新采集；

具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，可加做右胸与后壁心电采集；

▲支持系统在线自动更新功能，便于系统升级维护；要求提供相关证明材料。
支持起搏心电采集功能；

1.2主要技术指标：

输入阻抗：≥5MΩ

输入回路电流：≤0.1μA

噪声：≤15μVp-p

共模抑制比：≥89dB

时间常数：≥3.2s

耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%

A/D转换：24bit

定标电压：1mV±5%

标准灵敏度：10mm/mV+5%

灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%

走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%

抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波

工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB
▲该设备支持与医院现有的心电系统无缝对接，对接产生的接口费由供应商自行承担，要求提供承诺函。
2、十二导同步心电分析系统

2.1软件功能参数
▲系统适用于医疗机构描记和分析ECG（常规心电图）、FCG（频谱心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等，为临床医生诊断心脏疾病提供依据。要求提供相关证明材料。
▲系统适用于医疗机构描记和分析VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图），为临床医生诊断心脏疾病提供依据。要求提供相关证明材料。
具备自动测量、自动诊断功能，能够自动给出自动测量值与自动诊断结果，以辅助医生快速分析诊断；

系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析；

▲平行尺功能：等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。要求提供软件截图。
同屏对比功能：患者历史检查数据同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况；支持对比的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步对比等形式；

具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集；

心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数不少于30种，并且支持12导波形叠加对比；

支持阿托品、心得安试验检查模式，且具有专业报告模板；

具备长时间心电图采集功能：可连续采集120分钟以上心电图，并分析；

提供丰富的测量分析工具：多种电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等；

▲心脏示意图功能：可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图，结临床医生及患者提供病变部位参考；（为保证此功能的实际应用，要求提供相关证明材料。）
具备心电事件功能；

▲支持典型病例收藏功能，支持个人收藏及公共收藏两种方式，其中个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看；并对典型病例进行分类收藏，分类条件可根据使用者需求进行自定义编辑；支持所收藏的典型病例导出功能，方便科研论文编辑、教学使用；为保证此功能的实际应用，要求提供典型库收藏管理系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。
▲支持病例随访功能，为需随访的患者建立随访计划，支持随访时间设置；具有随访提醒功能，在设置随访时间到达时，用户登录系统有弹窗提醒；随访内容模板可根据使用者需求进行自定义设计，可设置多种随访内容模板；支持随访状态显示，如已随访、未随访等；为保证此功能的实际应用，要求提供科研随访管理系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。
2.2主要技术主标

ECG输入： 12导同步采集、同屏显示

输入阻抗：≥5MΩ

输入回路电流：≤0.1μA

噪声：≤15μVp-p

共模抑制比：≥89dB

时间常数：≥3.2s

耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过±5%

A/D转换：24bit

定标电压：1mV±5%

标准灵敏度：10mm/mV+5%

灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于±5%

走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%

抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波

工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB

采集模式：12导同步采集，支持兼容15导采集模式；

导联模式：Wilson导联、Frank导联模式；

显示模式： 12导：12x1、6x2、3x4+1、3x4+2、3x4+3，15导：15x1、5x3+1、6x3+1、5x3+3、3x5+3；
灵敏度选择：2.5 mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv；

走纸速度：12.5mm/s、25mm/s 、50mm/s；

支持快速心电采集功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集；

具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可设置；

支持12导心电+心向量同步采集技术：在传统12导心电导联线基础之上增加4根导联线，使得一次电极安放就可以同时支持WILLSON与FRANK两种导联，新增的四个导联线连接在正中、后背、颈部、右侧腋下位置。从而实现一次检查，直接采集到12导心电图与心电向量的准确数据。
支持起搏心电采集功能；
▲该设备支持与医院现有的心电系统无缝对接，对接产生的接口费由供应商自行承担，要求提供承诺函。
二、服务要求          

1．交货期及地点
1.1 交货期：合同签订后60个工作日内。
1.2 交货地点: 由医院指定地点。

2.▲售后服务：

2.1质保期18个月，质保期不得收取任何费用。
2.2服务不达标的，按次计算，每次向甲方支付合同总价的1％的违约金。一年以内如若出现三次及以上，医院有权利终止合同。
2.3心电系统采集端发生故障后20分钟内响应，24小时内排除故障，保证业务正常开展。
3.付款方式：合同签订后30个工作日内预付合同金额的10%,验收合格后30个工作日内付至合同金额的95%；质保期满后30个工作日内付合同金额的5%。

4.验收要求：

3.1▲验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

3.2中标人与采购人应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

4.合同实质性条款
甲乙双方应根据本采购项目的特点，在不违背采购文件的要求、招标承诺的原则下，就具体条款进行修改和增减
注：“▲”条款为实质性要求，不满足则为无效投标。                                      

