内江市第一人民医院
包埋盒激光打码机采购项目（第二次）
采购公告

1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． [bookmark: _GoBack]采购项目名称：包埋盒激光打码机采购项目（第二次）
3． 最高限价：人民币17.5万元，此限价包含此次采购项目所需的材料费、维修费、安装费、调试费、人工费、应急服务费、运输费、软件费、税金等全部费用。
4． 中选方式：供应商在满足技术、商务、售后服务及资格要求的基础上，最低价中选。
5． 采购项目内容及要求：
	序号
	名   称
	单位
	数量
	单价最高限价
	供应商单价报价

	1
	包埋盒激光打码机
	台
	1
	17.5万元
	

	合计
	        元（大写金额：                       ） 


注：请按照此表格格式进行报价。
2、 技术要求
1． 打码原理：需采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带，无相关配套耗材；
2． 打印分辨率≥2500dpi，需确保打印出的二维码能可靠扫描；
3． 打印兼容性：需同时打印带盖平面展开包埋盒和不带盖包埋盒，需打印含激光粉和不含激光粉包埋盒；
4． 软件兼容性：全中文界面，需与我院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等；
5． 语音功能：需具备语音控制功能；
6． 打码速度：≤3秒/个包埋盒；
7． 扫码效果：用蜡块批量扫描仪和扫码枪需1秒内识别其二维码；
8． 激光器：需采用低能耗冷光源激光器，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz，输出功率＜2W；
9． 上料装置：需六工位自动旋转装料，可同时打印6种颜色的包埋盒，分度定位精度≤5弧分电机驱动；上料槽需塑料或铝合金，需开模成型；料管和料槽一体或分离均可。
10． 出料收集：需有红外感应装置，满料后自动暂停，取料后自动启动打印；
11． 收集托盘：需标配具有一次成型的ABS材料的托盘，且有≥320个唯一坐标，每个坐标对应一个包埋盒直立排放，且包埋盒之间不接触；
12． 观察窗：需有半透明可开启观察窗，用插拔式定位螺丝固定；
13． 由于安装空间有限，产品尺寸≤510*300*370mm；
14． 物联网功能：需具备售后APP，可扫码连接专业售后APP（非微信平台），随时向厂家提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库（提供相关APP软件界面5张以上截图）。
15． 生产厂家需具备CE、CB、ISO13485、FDA认证，具有AAA企业信用等级证书、AAA级质量服务等级证书以上等6个证书。
备注：以上技术要求需提供相关佐证资料。
3、 商务要求
1. 交货期及地点要求：成交供应商签订合同后 20 日内必须把设备配送到采购单位指定地点并安装调试完成。
2. 质量要求：成交供应商提供的设备必须是合法生产厂家生产的合格产品，符合本次采购项目技术指标要求，符合国家检测标准以及出厂标准，必须是全新设备，采购人凭检验合格证以及成交供应商的投标参数验货。若不符合投标参数或不能提供检验合格证书，视为验收不合格产品可拒收，一切损失概由成交供应商负责。
3. 成交供应商所供产品送到采购单位之前须是未拆封、未使用，设备及零部件表面无划伤的产品。成交供应商在签订合同前，须提供完整的检测报告原件交由采购人处核查。
4、 售后服务要求
1. 人员培训及技术支持：安装调试完毕后，成交供应商必须负责联系厂家对采购人相关人员的现场操作、维修、保养、应用等方面进行专业培训，直至能独立操作；厂家负责提供长期技术支持，培训所需费用由成交供应商承担，提供培训承诺书（附培训方案）。
2. 保修期：整机≥3年保修，时间自最终验收合格取得验收报告并交付使用之日起计算，费用包含在本项目报价内。保修期内，若出现同一使用问题，在连续二次维修后仍无法正常使用，成交供应商必须接受采购方退货或更换同品牌、同型号、同质量的新设备。
3. 保修期内，在收到采购人维修要求时，2小时内响应，48 小时内现场排除全部故障。如碰到无法修复情况，为了维护采购人的正常使用需求，应提供同一类档次的设备给采购人替用直至完成修复为止。
4. 成交供应商上门售后服务，保修期内免收任何费用（如部件费、人工费、差旅费等）。
5、 供应商资格要求
参加本次采购的供应商应具备下列条件。
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6． 本采购项目不接受联合体投标；
7． 法律、行政法规规定的其他条件。
五、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
3． 供应商须提供服务承诺函。
4． 竞选所报价格必须包括材料、维修、安装、调试、人工、应急服务、运输、税金等全部费用。
5． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
六、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2023年10月22日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2023年10月23日16:30时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2023年10月23日16:30时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。
七、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
                       内江市第一人民医院                                             
2023年10月19日    
