# 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.标的情况

采购包1：

| 包号 | 编号 | 标的名称 | ★单价（元） | ★数量 | ★计量单位 | ★预算金额/最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 内窥镜冲洗器 | 35000 | 2 | 台 | 70000 |

★注：竞选人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

### 3.2.技术要求

采购包1：

| - 编号 | - 标的名称 | - 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜冲洗器 | - 1.★产地：国产； - 2.适用液体：无菌液体、蒸馏水； - 3.适用泵管内径：3.2mm、4.8mm，壁厚1.6mm； - 4.输出压强：340kPa（±5%）； - 5.输出流量：0-300±30mL/min（3.2内径泵管）；0-600±60mL/min（4.8mm内径泵管） - 6.冲洗定时时间：20s（±3s）； 7.外形尺寸（长*宽*高）：375mm*150mm*245mm（±5%）。 |

### ★二、商务要求：

1.交货期及交货地点

（1）交货时间：合同签订生效后，在接收到采购人正式通知的前提下30日完成安装调试，并交付采购人验收。

（2）交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2.合同支付约定：双方协商确定。

3.质量保证

（1）中标人提供的器械必须符合国家相关器械质量标准，并具有器械生产企业质量检验合格证明。投标人所提供的器械在有效期内出现质量问题，要按质量承诺，由中标人负责退换货，并承担各项税、费或其他支出，并根据本招标文件第九部分中关于“违约责任与解决争议的方法”承担相应违约责任。投标人应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下性能良好。

（2）中标人应保证所供设备是全新的、未使用过的，标识清楚，权属清楚，原产地真实，必须符合或优于国家（行业）标准，并完全符合相关采购文件规定的质量、规格和性能的要求，不得以假充真，以次充好。

（3）在设备验收后的使用中，有证据证明该设备存在重大的设计、工艺或材料缺陷,包括潜在缺陷的，中标人应当对由于上述缺陷造成的故障负责，采购人有权据此提出退货、退款或中标人承担相应的损失赔偿。

（4）中标供应商需在收到中标通知书后7个工作日内提供生产厂家对采购设备提供完整质保的承诺函或相关协议。(提供承诺函，格式自拟)

4.售后服务

（1）本合同所售产品质保期为验收合格后≥3年（含整机所有部件，但不包括耗材和易耗品），质保期内出现质量问题，投标人在接到通知后24小时内响应，48小时内到场，质保期内投标人提供免费维修服务，如需更换零配件，投标人应保证所更换的零配件为原厂原装全新的零配件，费用包括在合同总价中。

（2）在保修期内中标人应保证设备每年开机率不少于95%（以365天/年计算），若设备开机率低于95%，每多一天维保时长顺延5天。

（3）产品软件升级特别约定：中标人承诺所供设备上安装的软件已获得软件厂商的正规授权，采购人拥有永久使用权；若设备软件有升级版本时，中标人承诺及时为采购人提供免费升级服务，并保证升级服务不侵犯第三人知识产权。(提供承诺函，格式自拟)

（4）维修期间，根据采购人需求，中标人应向采购人提供替用设备。

（5）提供售后服务期间，中标人有专人负责售后服务，中标人人员应当遵守采购人的规章制度，尽职尽责，提供最优质的服务，应尽安全注意义务，避免不必要的损失，维保期间因中标人人员造成采购人或者第三人损失的，由中标人承担责任。

（6）中标人宜提供售后方案。（包含进度计划、售后服务人员配置、培训方案、特殊情况下应急措施、安全保障措施）

5.违约责任与解决争议的方法：

违约责任：

（1）采购人中标人双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（2）如因采购人原因导致变更、中止或终止采购合同的，给中标人造成损失的，包括但不限于中标人本身的财产损失、由此而导致的中标人对任何第三方的法律责任等，采购人对此均应承担相应的赔偿责任。

（3）如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。

（4）中选人销售的产品若发生严重医疗不良事件或被国家法定检测机构检测为不合格产品，视为中选人违约导致不能实现采购合同目的，采购人有权单方面解除采购合同，并要求中选人限期收回不合格产品，并要求中选人需承担合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中选人还应当承补足。

即使产品已经验收入库（或安装调试完毕）后，采购人才发现产品为不合格产品的，也视为中选人违约，中选人应当承担本条约定的责任。同时采购人有权退回库存产品。

（5）采购人无正当理由逾期未按照合同约定付款的，则每日按未付款金额的1‰向中标人偿付违约金，但累计违约金总额不超过未付款总额的1％。

解决合同纠纷的方式：

（1）因货物的质量问题发生的争议，由法定质量鉴定机构或其认可的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物质量符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物质量不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

（2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向采购人所在地人民法院依法提起诉讼。

注：标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。