[bookmark: _Toc17957]第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求，不满足作无效投标处理。）
★3.1.标的情况
	包号
	编号
	标的名称
	单价最高限价（元）
	数量
	计量单位
	最高限价（元）

	1
	1
	单兵处置背囊（单兵处置包）
	2500
	20
	套
	50000

	1
	2
	检伤处置背囊（检伤分类包）
	17540
	1
	套
	17540

	1
	3
	救援器材背囊（生命监护包）
	39380
	1
	套
	39380

	1
	4
	救援器材背囊（呼吸支持包）
	15000
	1
	套
	15000

	1
	5
	救援器材背囊（循环支持包）
	45000
	1
	套
	45000

	1
	6
	救援器材背囊（搬运器材包）
	42400
	1
	套
	42400

	1
	7
	创伤处置背囊（创伤急救包）
	12900
	2
	套
	25800

	1
	8
	创伤处置背囊（手术器材包）
	10000
	1
	套
	10000

	1
	9
	中毒处置背囊（环境样品包）
	49400
	1
	套
	49400


★3.2.技术参数要求
	序号
	标的名称
	技术参数要求

	1
	单兵处置背囊（单兵处置包）
	1.单兵处置包1个
1.1 提供腰挎、斜挎两种方式；具备物品卡、收纳袋、背负带。
1.2 具备物品分隔系统和色标指示功能。
1.3 含粗苯面料；具备防泼水、耐磨、防撕裂功能；拉链防水等级：≥IPX5。
1.4 具备操作动线设计、物品取纳动线和分类标识系统。
1.5 空包重量≤900g。
1.6 尺寸：34（±2）cm×14（±2）cm×17（±2）cm。
●2.医用外科口罩2副：无菌平面型耳挂式；大号。
●3.医用乳胶手套2副：规格6.5-7.5号；M L型号。
●4.听诊器1个：插入式单用(A型）。
5.笔形电筒1个：材质：优质铝合金；配置：5#电池*2。
6.头灯1个：200-999流明、0-199米、AA/AAA14500、Type-CUSP。
7.笔/记录本（带卡板）1套：卡板PVC材料，卡板尺寸18cm*12cm（±1cm）。
8.安全剪刀1把：钢圈锯齿。
9.碘伏消毒液1瓶：喷雾型；规格≥50ml。
●10.医用胶带2卷：无纺布型宽1.25cm，长度≥9米。
●11.无菌敷贴6张：规格6cm×7cm（±0.5cm）、10cm×10cm（±1cm）、10cm×25cm（±2cm）;（各不少于2张）。
●12.旋压式止血带1个：铝棒；38×89cm（±2cm）。
●13.胸腔密封贴1张：规格≥15*15cm；圆形带孔型15cm（±1cm）。
●14.胸腔减压针1根：含固定器；A型。
●15.环甲膜穿刺针1根：含固定器；针管外径3.0mm。
●16.三角巾1个：压缩式包装；82型。
●17.保温毯1张：一次性；2100×1600mm（±100mm）。
18.对讲机1个：发射功率≥3瓦，空旷对讲距离≥5公里。

	2
	检伤处置背囊（检伤分类包）
	1.检伤分类包1个
1.1 提供手提、斜挎两种方式；含长途背负系统。
1.2 具备物品分隔系统、载具系统、色标指示系统、物品管理系统（含物品卡）。
1.3 含粗苯面料；具备防泼水、耐磨、防撕裂功能；拉链防水等级：≥IPX5。
1.4 具备操作动线设计、物品取纳动线和分类标识系统。
1.5 空包重量≤3kg。
1.6 尺寸：73（±3）cm×36（±3）cm×28（±3）cm。
2.报警口哨2个：三管口样式。
3.高音喇叭1个：手柄可折叠；支持蓝牙5.0；可量化电量显示。
4.警戒带1卷：长度≥50米。
5.标识旗（垫）和荧光棒1套：分区标识旗（垫）为红黄绿灰黑五色；型号：五色，荧光棒为红黄绿白四色。
6.电子（RFID）检伤腕带1套（含检伤分类系统1套）：≥100张。
6.1 支持鸿蒙、安卓手机（苹果除外）系统；识别（RFID）检伤腕带。
6.2 满足ABCD法患者伤情轻、中、重、姑息、死亡标识；满足PHI/MEWS自动伤情评分；满足伤患转运指定医院记录和通知。
7.纸质检伤伤情卡1套：≥100张。
●8.棉垫10张：规格20*30cm（±2cm）。
●9.医用无菌纱布40张：规格10*10cm（±1cm）/8p。
●10.旋压式止血带5根：铝质旋转杆；尺寸38mm×890mm。
●11.四合一颈托4副：PP材料；颈部高度可调节；喉部开口。
●12.胸腔封闭帖5张：规格≥15*15cm；圆形带孔型15cm。
●13.胸腔减压针5根：含固定器；A型。
14.检伤分类系统1套
14.1 具备事件全流程管理功能：支持创建、查看和管理多类应急事件。
14.2 具备伤情记录、伤情评估、语音输入、患者信息总览、数据统计与可视化、数据导出功能。

	3
	救援器材背囊（生命监护包）
	1.生命监护包1个
1.1 提供腰挎、斜挎两种方式。
1.2 具备物品分隔系统、载具系统、色标指示系统、物品管理系统（含物品卡）。
1.3 含粗苯面料；具备防泼水、耐磨、防撕裂功能；拉链防水等级：≥IPX5。
1.4 具备操作动线设计、物品取纳动线和分类标识系统。
1.5 空包重量≤900g。
1.6 尺寸：34（±2）cm×18（±2）cm×20（±2）cm。
●2.便携多参数监护仪2台
2.1 手持式；整机（含主机、电池及附件）重量≤370g。
2.2 具备TPRBP、血氧、心电（1/7导）6项参数采集功能。
2.3 心电危机值报警，可支持心电三道波形同屏显示；彩色液晶显示屏，≥3.5英寸。
2.4 具备伤情ABCD手动评分、PHI/MEWS自动评分显示和外传。
2.5 支持TPRBP、血氧、心电远程监测。
2.6 支持远程会诊。
2.7 具备三防功能：防水等级、防尘等级、防摔等级；具备抗除颤、抗高频电刀设计。
2.8 配置电池，可拆卸，持续工作时间≥48小时。
2.9 具备蓝牙无线通讯模式。
2.10 带无线模块的遥测监护仪（盒）整机通过电磁兼容性EMC和安规检测。
●3.表式血压计2个：臂式；磨砂软管；可凋节气阀；锌合金表头。
●4.电子额温枪2把：手持把手；具备自动关机功能、高温报警等。

	4
	救援器材背囊（呼吸支持包）
	1.呼吸支持包1个
1.1 提供手提、斜挎两种方式；含长途背负系统。
1.2 整包具备物品管理系统（含物品卡）、色标指示系统；分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统。
1.3 含粗苯面料；具备防泼水、耐磨、防撕裂功能；拉链防水等级：≥IPX5。
1.4 具备操作动线设计、物品取纳动线和分类标识系统。
1.5 空包重量≤3kg。
1.6 尺寸：73（±3）cm×36（±3）cm×28（±3）cm。
●2.医用外科口罩10副：无菌平面型耳挂式；大号。
●3.医用乳胶手套10副：规格6.5-7.5号；M L号。
4、炭纤维氧气瓶1套：含压力表1副，救护车氧气瓶对接氧桥1副；1.3L 。
●5.鼻吸氧导管4副：成人型。
●6.吸氧面罩3个：带导管。
●7.球囊面罩（简易呼吸器）2个：带导管；成人儿童各1个。
●8.手动吸痰器1台；容量≥100ml；吸痰管长度100mm-600mm 。
●9.吸痰管6根：2.00mm*(6F)*510mm-1。
●10.开口器2个：成人、儿童各1个；型号：130mm 。
●11.医用无菌纱布10张：10cm*10cm*8层。
●12.普通喉镜1副：婴儿、儿童、成人喉镜片各1个。
13.液体石蜡1瓶：≥100ml。
●14.注射器4支：规格5ml。
●15.医用牙垫2个：气管插管咬觜。
●16.插管固定器2个：聚乙烯高登分子材料。
●17.插管固定带1卷：用于固定气切导管。
●18.喉罩7个：儿童插管；规格：1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0各1个。
●19.口咽通气管3支：紧急插管；规格:大、中、小，各1支。
●20.气管插管9支：成人插管；规格：6.0、 7.0 、7.5各3支。
●21.气管插管导丝3根：B型导丝 。

	5
	救援器材背囊（循环支持包）
	1.循环支持包1个
1.1 提供手提、斜挎两种方式；支持长途背负系统。
1.2 整包具备物品管理系统（含物品卡）、色标指示系统；分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统。
1.3 含粗苯面料；具备防泼水、耐磨、防撕裂功能；拉链防水等级：≥IPX5。
1.4 具备操作动线设计、物品取纳动线和分类标识系统。
1.5 空包重量≤3kg。
1.6 尺寸：65（±3）cm×34（±3）cm×31（±3）cm。
●2.医用外科口罩10副：无菌平面型耳挂式；大号。
●3.医用乳胶手套10副：规格6.5-7.5号；M L号。
4.医用垃圾袋10个：含塑料尼龙封口扎带。
5.医用锐器盒3个：折叠式。
●6.血糖仪1台：测试范围1.0mmol/l-35mmol/l（±0.83mmol/l）。
●7.除颤仪1台
7.1 机器整体体积≤1000CM³。
7.2 整机重量（含电池和除颤电极）重量≤1kg。
7.3 电极片与主机采用整体化设计，有电极片收纳仓。
7.4 主机本身具备抗冲击/跌落性能：裸机可承受≥1.5m高度跌落冲击。
7.5 具有防尘防水设计；级别≥IP65。
7.6 工作温度范围-15℃至50℃。
7.7 采用低能量双相波除颤技术，除颤能量可根据阻抗动态调整，输出的最大除颤能量≤200J，输出的最大儿童除颤能量≤50J。
7.8 一键式成人/儿童快速切换模式，无需通过更换电极片实现；电极片具有成人和儿童粘贴方式和粘贴位置提示。
7.9 内置4G/5G无线数据传输。
7.10 按键开机方式（非开盖开机）。
7.11 充电新电池支持最高能量，电击次数≥250次。
7.12 新电池首次提示低电量后，可实施电击次数≥30次。
7.13 新电池首次提示低电量后，可运行≥1小时。
7.14 电极片与主机预连接待机模式。
●8.保温毯20张：一次性；规格：2100mm×1600mm（±100mm）。
9.安全剪刀1把：钢圈锯齿。
●10.无菌敷贴30张：小号≥20张、中号≥10张；6cm×7cm（±0.5cm） ≥20张、10cm×25cm（±1cm） ≥10张。
●11.医用胶带5卷：宽1.25cm；无纺布型1.25cm×910cm 。
12.碘伏消毒液2瓶：喷雾型；≥100ml/瓶。
●13.医用棉签50包：每包≥5根。
●14.乳胶止血带4根。
●15.留置针20支：型号24G×0.75IN，19ml/min。
●16.注射器40支：5ml≥ 10支、10ml ≥20支、20ml ≥10支。
●17.一次性袋式输液器20个；容量250ml 。
●18.PICC穿刺套装4个（可选配）。
●19.骨髓腔穿刺套装（弹射IO）1套：采用 304 不锈钢材质，穿入骨髓深度三档可调。
●20.加压输液仪1台
20.1 整机小巧，宽度≤5.5cm，高度≤14.5cm。
20.2 压力输出单位：cmH2O或mmHg。
20.3 对加压袋电动充气时，使加压袋内的压力达到300mmHg，时间≤180S。
20.4 对加压袋稳定输出压范围为0mmHg～300mmHg。
20.5 使用时间≥4小时。

	6
	救援器材背囊（搬运器材包）
	●1.背包式拖拽担架4个：单人可背，可卷曲。
●2.折叠铲式担架1套
2.1 担架面的材料为符合GB/T 4436-2012中要求的铝合金。安全带由尼龙涤纶、丙纶材料制成。
2.2 展开尺寸:200*42*7cm(±3cm)，包装尺寸172*45*7cm(±3cm)。
2.3 双拆，可拆组合，承重≥159kg。
2.4 折叠铲式担架具备2个。
●3.负压真空担架1个
3.1 采用TPU面料固定真空囊。
3.2 可通过手动或脚动真空泵排气，排气时间≤2min，排气至真空度达到-0.1Mpa～-0.06Mpa 时，可在≤2分钟内塑型，并能根据患者的身体轮廓塑造成型。
3.3 真空泵排气时最大拉力≤27N。
3.4 真空阀在抽气停止后可自动关闭，可保持真空度持续≥72h。
3.5 可在≤12s内解除真空状态，由硬变软。 
3.6 负重后在无尖锐金属物器的地面上拖行和抬行数次≥40 次。 
●4.解救套2个
4.1 展开尺寸：≥82cm×71cm。
4.2 自重：≤3Kg。
●5.折叠脊柱固定板2套：展开尺寸：187*50*4cm（±1cm）；最大承重≥159KG。
6.折叠式软担架6个。
6.1 材料含‌TPU、粗苯的防火耐磨防撕裂防水面料;折叠式软担架具备红、绿、灰、黑颜色各1个，黄色2个。
6.2 软担架展开尺寸≥215*61cm;承重≥159kg。

	7
	创伤处置背囊（创伤急救包）
	1.创伤急救包1个
1.1 提供手提、斜挎两种方式；支持长途背负系统。
1.2 整包具备物品管理系统（含物品卡）、色标指示系统；分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统。
1.3 含粗苯面料；具备防泼水、耐磨、防撕裂功能；拉链防水等级：≥IPX5。
1.4 具备操作动线设计、物品取纳动线和分类标识系统。
1.5 空包重量≤3kg；最小承重比＜1/10；实装上限30kg。
1.6 尺寸：73（±3）cm×36（±3）cm×28（±3）cm。
●2.医用胶带5卷：无纺布型宽1.25cm 长度≥9米。
3.安全剪刀2把：钢圈锯齿。
●4.保温毯30个：一次性；2100mm×1600mm（±100mm）。
●5.医用棉垫10张：20cm*30cm（±1cm）。
●6.压缩曲线纱布10张：≥11cm*350cm。
●7.凡士林纱布敷料10张：15*20cm（±1cm）。
●8.纱布绷带10卷：≥8cm×600cm 。
●9.弹性绷带5卷：≥7.5cm×450cm  。
●10.网状弹力带10个：大号（8号）。
●11.胸腔减压针2根：含固定器；A型。
●12.胸腔密封贴5张：≥15*15cm；圆形带孔型15cm。
●13.卡扣式止血带2个：25mm×350mm。
●14.CAT旋压式止血带4个：铝质旋转杆；AZ-B01Y38×890。
●15.以色列绷带2根：C型；≥100mm×1200mm。
●16.可塑卷式夹板3个：11cm×46cm（±1cm）、11cm×92cm（±1cm）、15cm×92cm（±1cm）各1个。
●17.胸腹固定带2个：胸勒型。
●18.骨盆固定带2个：大号、中号各1个。
●19.三角巾10个：压缩包装；82型。
●20.无菌敷贴50张：规格6cm×7cm、10cm×10cm、10cm×25cm可选。
●21.无菌纱布50张：规格10cm*10cm/8p。
●22.四合一颈托4副：PP材料，颈部高度可调节，喉部开口。

	8
	创伤处置背囊（手术器材包）
	1.手术器材包1个
1.1 提供手提、斜挎两种方式；含长途背负系统。
1.2 整包具备物品管理系统（含物品卡）、色标指示系统；分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统。
1.3 含粗苯面料；具备防泼水、耐磨、防撕裂功能；拉链防水等级：≥IPX5。
1.4 具备操作动线设计、物品取纳动线和分类标识系统。
1.5 空包重量≤3kg；最小承重比＜1/10；实装上限不超过30kg。
1.6 尺寸：65（±3）cm×34（±3）cm×31（±3）cm。
2.医用垃圾袋10个：含塑料尼龙封口扎带。
3.医用锐器盒3个：圆形；0.5-5L。
4.碘伏10瓶：100ml。
●5.环甲膜穿刺套件包2副：针管OD4.0mm 。
●6.气管切开插管套件包1个：B型；规格7.0 。
●7.清创缝合包6个：A型 。
●8.止血钳（夹）6个：160mm直无钩。

	9
	中毒处置背囊（环境样品包）
	1.呼吸支持包1个
1.1 提供手提、斜挎两种方式；含长途背负系统。
1.2 整包具备物品管理系统（含物品卡）、色标指示系统；分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统。
1.3 含粗苯面料；具备防泼水、耐磨、防撕裂功能；拉链防水等级：≥IPX5。
1.4 具备操作动线设计、物品取纳动线和分类标识系统。
1.5 空包重量≤3kg；最小承重比＜1/10；实装上限不超过30kg。
1.6 尺寸：73（±3）cm×36（±3）cm×28（±3）cm。
2.风速风向仪1台
2.1 自带机械式风向标，实时观测风向变化；USB接口，方便数据导出。
2.2 风速测量范围：0～45m/s测量范围。
2.3 风向：≥16个方位。
2.4 温度范围：-45～80℃。
2.5 湿度测试范围：≥0%～100%RH。
2.6 压力范围：≥300～1000hpa。
2.7 高度范围：测量高度≥100m。
2.8 尺寸：长×宽×高≤410mm×100mm×100mm。
2.9 重量≤600g（不含电池）。
3.便携式气体检测仪器3台
3.1 一台可检测氧气、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢气体。
3.2 一台可检测二氧化氯、氨气、臭氧、氰化氢气体。
3.3 一台可检测磷化氢、一氧化碳、一氧化氮、光气气体。
4.个人剂量报警仪1台
4.1 可检测射线类型：X、Y。
4.2 剂量当量率DER：0.01μSv/h～10mSv/h。
4.3 剂量当量DE：0.01μSv～1.0Sv。
4.4 携带方式：佩戴或手持式。
4.5 存储温度：-25℃～50℃。
4.6 操作温度：-10℃～ 46℃。
4.7 尺寸：≤58 ×58 ×18 mm。
4.8 重量：≤90g。
5.便携式辐射检测仪1台
5.1 实现α、β、X、Y射线辐射污染检测和辐射剂量率监测，可测量辐射脉冲数目。
5.2 ≥2.8英寸彩色显示屏。
5.3 可让数值实时远传到电脑，进行显示、分析、记录。
5.4 尺寸：≥200×70×45m。
5.5 重量：≤210g。
5.6 工作温度：-20 ℃ ~ +60℃。
6.标本采样袋10个：≥100ml。
7.标本采样瓶10个：≥100ml。


注：技术参数要求中“●”为医疗器械，须按第四章中特定资格审查要求提供相关资料，否则按无效响应处理。
★3.3.商务要求
1.交货期及地点
（1）交货期：自合同签订之日起30日内完成交货。
（2）交货地点：内江市第一人民医院指定地点。
2.付款方法和条件
（1）结算方式：验收合格后由供应商开具合法票据，在收到票据后30日内进行付款。双方约定其他支付方式的，按照双方约定执行。
（2）成交价格包含成本、运输、包装、培训、配送、伴随服务、税费及其他附加费用。
3.质量保证
（1）成交供应商须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的货品（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。
（2）成交供应商所提供货品须符合或优于国家（行业）标准、本项目竞选文件要求及响应文件响应内容。当响应文件响应内容与竞选文件要求不一致时，以响应文件响应内容为准。当响应文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。
（3）成交供应商提供货品的设计技术专利、外形专利等均应符合我国有关法律法规及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷，由成交供应商承担全部责任，成交供应商还应负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。
（4）成交供应商保证其提供货品的安全可靠性。在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由成交供应商承担相应责任。
（5）成交供应商应保证所供货物原产地真实且是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好，确保临床医疗安全。如出现质量问题，成交供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因质量导致的经济和法律责任。送货时，需向采购人提供以下资料：产品送货单、产品合格证明文件（检验报告单）、进口产品需出具中文标签、进口产品需提供中华人民共和国海关进口货物报关单。
（6）成交供应商保证所供产品有效期不低于1年，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用的过程中安全、有效。
4.验收
（1）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及采购人竞选文件的质量要求和技术指标、成交供应商的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、采购合同约定标准进行验收；
（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购人应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延；
（3）若所提供货物不符合验收标准，成交供应商经过2次维修或2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购人有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购人退货通知，成交供应商除应及时运走采购人退还的货物外（若涉及费用或损失均由成交供应商自行承担），还应向采购人承担相应的违约责任。
（4）其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。
5.售后服务
（1）货物通过验收后，成交供应商提供一年质量保修服务。保修期间采购人所购货物发生非人为故障，成交供应商应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。（采购人不另行出费用）
（2）成交供应商必须严格按照竞选文件要求和响应文件中的承诺提供货物。如果提供的产品规格、包装等信息与中标产品的规格、包装等信息不一致并不同意更换的，或提供的产品和中标产品不一致的，采购人有权终止合同。
（3）要求成交供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；在响应文件中列明售后联系人及联系电话。
6.包装和运输 
（1）成交供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需 求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。 
（2）成交供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。 
（3）本次采购的标的物需要运输，成交供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。
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